附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核石墨材料抗拉强度测定方法

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核石墨材料抗拉强度测定方法》编制计划（计划编号：HTB2025014）。本项目由中核能源科技有限公司牵头主编。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易亚楠 | 中核能源科技有限公司 | 副研 | 编制全文 |
| 2 | 朱少民 | 上海交通大学 | 副研 | 校核全文 |
| 3 | 马少鹏 | 上海交通大学 | 教授 | 审定全文 |
| 4 | 孙立斌 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与审核 |
| 5 | 史力 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 参与审核 |
| 6 | 汪银 | 中核能源科技有限公司 | 高工/技术支持中心副主任 | 参与审核 |
| 7 | 刘福生 | 中核能源科技有限公司 | 研高/材料技术所副所长 | 参与审核 |
| 8 | 石琦 | 中核能源科技有限公司 | 研高/总经理 | 参与审核 |
| 9 | 彭明锋 | 中核能源科技有限公司 | 研高/副总经理 | 参与审核 |
| 10 | 陈景 | 中核能源科技有限公司 | 研高/工程化研究中心主任 | 参与审核 |
| 11 | 高旭 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与编制 |
| 12 | 雍龙海 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 总经理助理 | 参与编制 |
| 13 | 周俊杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 助研 | 参与编制 |
| 14 | 周士潮 | 上海交通大学 | 助研 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核能源科技有限公司与清华大学核能与新能源技术研究院制定的相关试验技术要求；收集了国际标准（ASME、ASTM）和国标（GB）等有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据前期研究工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月1日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月10日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年5月12日完成修改，形成征求意见稿。2025年5月13日，参加中核能源科技有限公司组织的“中国核学会团体标准立项把关会”，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中核战略规划研究总院、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院、清华大学、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院、中国核电工程有限公司、中国核能电力有限公、华龙国际核电技术有限公司、华北电力设计研究院中核能源科技有限公司的13位评审专家及其他单位的一些代表参会。与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容进行深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，并提出部分修改意见。标准编制组根据审查会意见，对标准征求意见稿进行了修改，形成新版标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 国内外石墨抗拉强度相关标准现状分析

目前，高温堆核石墨抗拉强度可参考的标准有：美国标准ASTM C749、ASTM C565与ASME Ⅷ-1卷UIG篇/APP37；国标GB/T 8721-2019、GB/T 13465.10-2014（代替GB/T 21921-2008）。其中，C749更注重测量碳和石墨材料的拉伸应力-应变关系，侧重于实验室研究；C565强调拉伸强度和弹性模量的标准化测试，更适用于工业生产和工程应用；GB/T 8721、GB/T 13465.10分别适用于碳素材料和不透性石墨材料。这些标准中试件类型为圆柱形截面的棒状试件，不同标准中试样形式、尺寸及加载条件等略有区别，但是，这类狗骨头试样测量抗拉强度时具有相同的局限性：1）容易引起试件发生偏心拉伸，致使试件因受到剪力而过早地失效破坏，最终导致测量结果偏离准确值；2）拉伸试件可能由于夹持端预紧力的过小或过大而出现滑脱或者断裂，导致试验结果失效；3）核石墨材料的力学性能具有较大的缺陷敏感性、强度离散性，有效试验占比低，工程应用时需要进行大批量的测试，试验准备及实施均比较繁琐。此外，现有研究表明试样形式、加载速度均对测得的抗拉强度有影响。因此，亟需寻找一种简便高效的测量方法来获取石墨材料的抗拉强度。

4.2 其它石墨抗拉强度相关测试方法现状分析

岩石类脆性材料常用平板劈裂法、垫条劈裂法和ISRM标准圆弧劈裂法测抗拉强度，但是核石墨材料比较特殊，它的拉/压强度比约为1/3，与圆盘中心的拉/压比理论值非常接近，这导致石墨巴西圆盘试件很难从圆盘中心发生拉伸破坏，因此，基于巴西劈裂法测量核级石墨抗拉强度会存在较大误差，实际试验也证明了这点。

上个世纪70年代，有一些学者（Mellor M 等（1971年）, Hudson J A 等（1972年）等）提出用圆环试验测量材料的抗拉强度，之后国内外陆续有学者对该测试方法进行了一些研究及应用（Young R J等（2000年），朱万成等（2004年），Tokovyy Y V 等（2010年），Li D Y 等（2016年））。目前，该测试方法的研究和应用多集中于岩石类脆性材料。考虑到核级石墨是准脆性材料，与岩石具有一定的可类比性，因此，基于圆环对径压缩试验的抗拉强度测试方法有望解决上述石墨抗拉强度测试难题。

为证明圆环对径压缩试验测抗拉强度的可行性、可靠性和稳定性，标准编制成员前期开展了一系列的研究。首先，建立了圆环对径压缩有限元模型，从理论角度分析不同内外径（内外径比范围为0.1~0.9）对圆环试样最大拉压应力比的影响，其次，开展了不同内外径比（内外径比范围为0.1~0.7）圆环试样的对径压缩试验，分析了不同内外径比对圆环试样破坏模式的影响。理论及试验证明：在内外径比为0.1~0.9范围内均能保证圆环试验的最大拉压比大于1/3；内外径比大于0.3时，试样会发生稳定的拉伸破坏，且不会在加载端产生次生裂纹，试样沿加载轴方向产生稳定且单一地拉伸破坏裂纹。最后，我们搭建了光测系统实时捕捉裂纹的萌生和扩展，结果表明：沿加载轴方向圆环试样的内环上下顶点处存在最大拉应变，裂纹在此处起裂并扩展形成贯穿裂纹，导致试样发生拉伸破坏。根据试验最终确定了合适的试样尺寸及加工精度。在此基础上开展了7个IG-11型石墨圆环对径压缩试验，且7个试验结果均有效，得到抗拉强度范围为26.4~28.2 MPa,其平均抗拉强度为27.60 MPa，标准方差为1.63 MPa。与汪超洋等利用棒状试样测得的不同批次IG-11型石墨的抗拉强度19.7 MPa~31.2 MPa较为吻合，且比汪超洋等计算得到的标准方差1.78 MPa 略低。其测试结果与不同文献中测得抗拉强度26.1 MPa（23.0 MPa~28.5 MPa，于全庆）、25.4 MPa（Harao Kawakami）也比较吻合。至此，圆环对径压缩试验证明：该测试方法简单、易操作，能形成稳定的拉伸破坏模式，有效试验占比高，抗拉强度测试结果准确且稳定；也进一步验证了试样尺寸和加工精度设计的合理性。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的第四代核电技术，高温气冷堆进行供热、供汽、制氢等方面具有巨大的市场需求。随着高温气冷堆的发展，对核石墨的需求与日俱增，高温气冷堆走出过门，也需要实现产业链供应链自主可供，因此，核石墨等关键材料的国产化成为必行之路。但是我们起步晚，国产核级石墨性能评估不完善，缺少发达国家几十年积累的材料性能数据以支撑设计。进行核石墨性能评估时，由于材料性能的离散性需要开展大量的重复性试验，其中，有些参数不好测或缺少参考标准（如碰撞性能、应力集中系数等），有些参数测量则耗时耗力（如抗拉强度）。目前，我国高温气冷堆核石墨材料的力学性能测试还没有完善的标准体系，也缺少做核级石墨标准的行业标杆。因此，亟需体系化发展高效、低成本且易于大规模实施的力学性能测试方法，使其体系化、标准化。

- 建立和完善石墨材料的力学性能测试技术标准，对于评估国产石墨材料的性能，确保其满足高温气冷堆的技术要求具有重要意义。本标准拟建立核石墨材料抗拉强度试验方法标准，主要目的是：完善核级石墨国有测试标准体系，发展简单、易操作且易于大规模实施的核级石墨抗拉强度测试方法，提高有效试验占比，降低试验成本，提高效率，方便工程应用。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和说明、试验原理、试验设备、试样、试验程序、结果计算、试验报告等10个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂（以下简称：高温堆）用核石墨材料抗拉强度测定方法，包括试验原理、试验设备、试样、试验程序和结果计算等；适用的试验环境参数主要为室温。使用本标准中的方法也可以测量其他非核级石墨材料的抗拉强度。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用标注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 符号和说明

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准各符号的单位及含义说明。

6.6 试验原理

本标准推荐使用圆环试样，因为棒状拉伸试样容易引起试件发生偏心拉伸，致使测量结果偏离准确值；棒状拉伸试件也容易因夹持端预紧力过小或过大而出现滑脱或者断裂，导致试验结果失效；并且棒状拉伸试样的试验准备及实施均比较繁琐，有效试验占比低。而圆环试样可以有效避免这类问题，其加工方便，操作简单，能形成稳定的拉伸破坏模式，有效试验占比高。

本标准选用的圆环试件承受对径压缩作用后，在加载轴线上的内环上下顶点处处于纯拉应力状态，且有较大的拉应力集中效应，随着载荷增大，圆环试样会在内环上下顶点处起裂，裂纹迅速扩展并导致试件发生拉伸破坏。加载过程中最大载荷对应的拉应力值即为该材料的抗拉强度。标准中给出了计算公式。

6.7 试验设备

可使用常规液压式万能试验机或电子式万能试验机，并依据GB/T 3159-2008、GB/T 16491-2022分别对两类试验机的性能和同轴度进行了规定。同时对力传感器的精度和量程范围进行了限制，以期得到更精确的结果。

利用圆环试样测量材料的抗拉强度时可以直接应用试验机配备的压头，无需额外加工夹具。考虑到测量试样的尺寸需求，可选择游标卡尺或千分尺。

此外规定了试验机的铭牌和标识信息。

6.8 试样

试样取样方法可参考GB/T 1427-2016进行，或根据采购方或设计方要求进行取样。选用材料要求与所代表的核电厂用材料为同批次。

由于石墨类准脆性材料具有缺陷敏感性，所以参考标准GB/T 1800.1-2020、GB/T 1184-1996，规定了试样各项尺寸的加工精度。

每组要求至少5个有效试样。同时对样品的外观进行了详细规定，基本与高温气冷堆用核级石墨的设计要求保持一致。

6.9 试验程序

本节给出了主要的试验步骤，利用圆环试样测量材料的抗拉强度比较简单。

关于试验准备工作，首先，试样需放入105℃~110℃鼓风干燥箱内烘干2h，然后贮存于干燥器内冷却至室温，以确保试验结果的稳定性。其次，需要测量试样的内外直径、厚度等尺寸，并做好记录。

正式试验开始之前，将圆环试样放在试验机的下压头上，试样中心（中心点）与上压头的中心对齐，且使上、下压头轴向皆垂直于试样轴，预压5N，防止试样滚动。本标准推荐采用位移控制加载方式，并给出了推荐值，加载至试样断裂，记录载荷-位移曲线，记录最大负荷。每次试样加载前应对试验机进行零点校正。

6.10 结果计算

试样在加载轴位置沿加载轴方向发生断裂是有效数据，在加载轴以外的位置断裂为无效数据。

对于有效试验，记录载荷-位移曲线，记录最大破坏载荷值，根据推荐公式计算抗拉强度。

6.11 试验报告

本节规定了试验所产生报告应包含的内容。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 1427-2016 炭素材料取样方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 3159-2008 液压式万能试验机

GB/T 16491-2022 电子式万能试验机

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1800.1-2020 产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础

- 其他需要说明事项

无。