ICS 77.040.01

H 20

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS X—2024

金属材料液态铅铋控氧环境中腐蚀疲劳试验方法

Test method for corrosion fatigue in liquid lead-bismuth environment with controlled oxygen concentration for metallic materials

（征求意见稿）

- ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国核学会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验仪器和设备	1

5 试样制备和要求	2

6 试验条件和步骤	3

7 试验结果观察及评定	4

8 质量保证	4

9 试验报告	4

资料性附录A	5

资料性附录B	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国科学院金属研究所、广东省腐蚀科学与技术创新研究院、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中广核研究院有限公司。

本文件主要起草人：谭季波、吴欣强、薛宝权、韩恩厚、邓平、高军、张强、张兹瑜。

金属材料液态铅铋控氧环境中腐蚀疲劳试验方法

- 范围

本文件描述了金属材料液态铅铋（或纯铅）控氧环境中腐蚀疲劳试验的总体要求、试验仪器和设备、试样制备和要求、试验条件和步骤、试验结果表征及数据处理、试验报告等内容。

本文件适用于评价金属材料在液态铅铋环境中的腐蚀疲劳性能。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150.4  压力容器 第4部分 制造、检验和验收标准

GB/T 15248—2008  金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法

T/CNS 4—2018  核电厂金属材料高温高压水中腐蚀疲劳试验方法

T/CNS 77—2022  核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中腐蚀浸泡试验方法

T/CNS 78—2022  核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中慢拉伸试验方法

- 术语和定义

GB/T 15248、GB/T 20120.1、GB/T 10123、GB/T 15970.1、GB/T 15970.7、T/CNS 4和T/CNS 78界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 疲劳寿命  fatigue life

峰值拉应力下降至最大峰值拉应力的X%所对应的循环周次，X可选择50、75、85%等。

- 3.2

- 应变范围 Strain range

在一次循环中，最大应变与最小应变的代数差。

The algebraic difference between the maximum strain and the minimum strain in one cycle.

- 3.3

- 应变幅 Strain amplitude

应变范围的一半。

Half of the strain range.

- 3.4

- 应变速率Strain rate

应变范围的两倍与频率的乘积。

Two times of strain range multiplied by frequency.

- 3.5

- 应变比Strain ratio

最小应变与最大应变的比值。

The ratio of the minimum strain to the maximum strain.

- 总体要求

  - 本文件所规定的试验涉及高温液态铅铋特殊工况，试验人员应具备相关高温液态铅铋反应釜的基本操作技能及高温氧化和力学专业背景知识。

  - 应定期对试验系统中的引伸计、位移传感器、载荷传感器、热电偶和溶解氧电极进行检测或计量标定，保证相关试验参数和结果的可信度。

  - 铅铋蒸汽对人体有害，应保证试验环境通风，试验人员应佩戴防毒面具方可进行试验操作。

- 试验仪器和设备

  - 反应釜

    - 反应釜釜体、釜盖应采用不锈钢或耐蚀合金制造，按照GB 150.4执行。设计温度一般不低于600℃，压力为常压。釜体一般为整体锻造成型，特殊情况下也可为焊接结构，但应进行无损检测。

    - 釜体与釜盖之间及釜上引出的各测试孔均应具有良好的密封性能。

    - 反应釜应设有安全保护装置，并定期检查安全保护装置的可靠性。

    - 釜内试样夹具和加载轴等可采用耐高温耐腐蚀材料加工制作，如采用铁素体/马氏体钢、奥氏体不锈钢、铁铬铝合金等材料制成。

    - 反应釜应配备相应的冷却水系统，以保护密封圈、外部传感器及其它不耐高温试验装置。

    - 附录A给出了推荐的高温液态铅铋腐蚀疲劳试验装置示意图。

  - 加热及控温装置

    - 宜采用电加热方式。

    - 加热装置及控温仪器应满足试验要求的升、降温速率，并保持反应釜内温度均匀，温度偏差不大于±3 ℃。

    - 控温精度：±3 ℃。

  - 加载装置

    - 反应釜应配备疲劳加载系统。疲劳加载系统在高温液态铅铋环境下能够精确实现应力控制、位移控制或者应变控制。

    - 加载轴上应配备位移传感器和载荷传感器，位移传感器测量精度宜优于±3 μm或者±5%。载荷传感器测量精度宜优于±5 N或者±5%。

  - 应变监测系统

    - 在疲劳试验过程中，可采用线性可变差动变压位移传感器或应变引伸计等方法原位实时控制或监测试样在液态铅铋中的应变。

    - 传感器应密封安装在釜盖上或反应釜内。

    - 测量应变的位移传感器或引伸计等，其测量精度应优于±1 μm。

- 应在空气中标定应变测量系统的精度，测量精度应优于±5 μm或者±5%。

  - 溶解氧浓度监测与控制系统

    - 溶解氧电极可采用Pt/空气、Bi/Bi2O3和Cu/CuO等固体电极，电极测量值与理论值之间的差值应小于±5 mV。

    - 溶解氧电极应密封性良好，密封安装在釜盖上。

    - 应采用高内阻（≥1 GΩ）电压表测量并采集溶解氧电极信号。

    - 基于测量的电极电位值，计算获得对应的溶解氧浓度值，计算方法见附录B。

    - 气相控氧方法依据T/CNS 77与T/CNS 78，当溶解氧浓度高于目标值时，通高纯氢气或氩气：氢气为9:1的混合气体进行除氧，气体纯度大于等于99.99%；当溶解氧浓度低于目标值时，通氩气与水蒸汽或空气补充氧。

  - 数据采集系统

    - 应实时检测与采集液态铅铋中温度、溶解氧电极电位数据。

    - 疲劳加载系统应实时检测与采集载荷、位移、试样在液态铅铋中的应变等数据。

- 试样制备和要求

  - 试样的材料要求

试样材料为反应堆用金属材料，包括铁素体/马氏体钢、奥氏体不锈钢、FeCrAl合金等，取样应具有代表性。

  - 试样形状和尺寸要求

    - 圆形横截面试样

通常试样可采取图1所示的在平行部分与夹持端具有切向过渡圆弧的圆形横截面试样。试样形状尺寸、同轴度等要求按GB/T 15248执行，标距段直径d≥5 mm。

标引序号说明：

d——标距段直径；

r——为过渡段圆弧半径

- 图1  圆形横截面试样

    - 矩形横截面试样

如受原材料形状、尺寸大小限制，不能制成圆形横截面试样，亦可采用图2所示的平行部分与夹持端具有切向过渡圆弧的矩形横截面试样。试样形状尺寸、同轴度等要求按GB/T 15248执行，厚度T≥2.54 mm。

- 图2 矩形横截面试样

标引序号说明：T——厚度，L——标距段长度，H——标距段宽度，W——夹持段宽度

    - 管状试样

也可采用图3所示的管状试样，管状试样的形状尺寸、同轴度等要求参考圆形横截面试样，推荐d≥8 mm、D=0.5d。

- 图3管状试样

标引序号说明：d——标距段外径，D——标距段内径，r——过渡段圆弧半径

  - 夹持要求

    - 圆形横截面试样、管状试样，夹持方式宜按T/CNS 4执行，夹具由末端台阶型圆形横截面试样、一对半圆型颈圈、底座、样品台、螺栓组成。半圆形颈圈、试样、底座通过台阶方式配合安装，通过螺栓与样品台连接，在疲劳过程中能够稳定对疲劳试样施加载荷。其他能够保证试样对中性、对试样提供稳定夹持力的夹持方式亦可采用。

    - 矩形横截面试样，夹持方式宜按T/CNS 4执行夹具由疲劳试样、夹块、欧姆夹、底座、样品台、螺栓组成。利用欧姆夹与夹块夹持疲劳试样，夹块、底座通过台阶方式配合安装，通过螺栓与样品台连接，在疲劳过程中能够稳定对疲劳试样施加载荷。其他能够保证试样对中性、对试样提供稳定夹持力的夹持方式亦可采用。

  - 试样加工

试样的取样部位和取向应按有关标准或双方协议。所采用的机加工在试样表面产生的残余应力和加工硬化应尽可能小，宜依据GB/T 15248。

  - 表面粗糙度

宜采用水磨砂纸或纱布沿试样纵向进行机械抛光，标距段表面粗糙度宜优于0.8 μm，亦可根据需求决定。

  - 试样保存

疲劳试样应妥善保存，尤其是易氧化的铁素体/马氏体钢等材料，应在干燥皿中密封保存，防止试样氧化、受杂质污染。

- 试验条件和步骤

  - 试验介质

    - 试验介质采用铅铋共晶（铅含量44.53 wt.%，铋含量55.47 wt.%），杂质总含量不高于0.1 wt.%，亦可根据试验需求选择纯铅。

  - 试验条件

    - 按照试验要求确定试验温度和溶解氧浓度。

    - 按照试验要求确定应变范围/应变幅、应变比、应变速率、加载波形。

    - 反应釜中加入适量的铅铋共晶，熔化后，试样应完全浸泡于液态铅铋中。

    - 升温速率宜控制在60 ℃/h～120 ℃/h，亦可采用每升温50 ℃～100 ℃之后保温30min左右再继续升温的方法。

    - 相同试验条件下平行试样不少于3个。

  - 试验步骤

- 7.3.1试样与溶解氧电极安装

- 7.3.1.1反应釜分为疲劳釜与储存釜，将试样安装在疲劳釜中的试样架上。

- 7.3.1.2将溶解氧电极密封安装在疲劳釜盖上。

- 7.3.1.3密封疲劳釜，并在釜内通入惰性气体，如高纯氩气。

- 7.3.1.4打开疲劳釜上的冷却水系统。

- 7.3.2 疲劳釜环境控制

- 7.3.2.1将适量铅铋共晶加入储存釜中（见图A.1）或疲劳釜中（见图A.2），并密封。

- 7.3.2.2设置储存釜或疲劳釜目标温度，初始目标温度应略高于铅铋共晶熔点，约为180℃。

- 7.3.2.3将溶解氧电极在约180℃空气中预热30 min后，插入液态铅铋中，并密封。

- 7.3.2.4将疲劳釜中的液态铅铋升温至目标值（见图A.2），或将储存釜中的液态铅铋吹入疲劳釜后升温至目标值（见图A.1）。

- 7.3.2.5调节溶解氧浓度至目标值，实时测量并采集液态铅铋中的溶解氧浓度。

- 7.3.3疲劳试验

- 7.3.3.1当疲劳釜温度和溶解氧浓度达到目标值后，至少稳定1h，亦可根据需求预浸泡一段时间。

- 7.3.3.2设置疲劳加载频率、应变幅、应变比和加载波形等参数，开始试验。

- 7.3.3.3记录温度、溶解氧浓度、加载频率、加载波形、载荷、位移和应变等试验参数。

- 7.3.3.4当峰值拉应力到达稳定值后，设置试验终止条件，如峰值拉应力下降至最大峰值拉应力的75%时停止。

- 7.3.3.5试验停止后，开始降温，降温速度宜控制在60 ℃/h～120 ℃/h范围内。

- 7.3.3.6降温至约180 ℃时，取下试样和溶解氧电极，冷却至室温，放入盒中保存。

- 7.3.3.7继续降温至室温，结束试验。

- 试验结果观察及评定

  - 试验结果有效性判定

疲劳裂纹萌生于疲劳试样标距段内，且疲劳试样无明显弯扭变形，则试验结果有效。

  - 数据处理方法和要求

    - 记录试验温度、氧浓度、应变幅、加载波形、应变速率、疲劳寿命等。

    - 清洗试样表面残留铅铋，记录试样标距段表面疲劳裂纹宏观形貌。

    - 选择典型的疲劳试样，分析疲劳断口形貌，宜在液氮中冷却后敲断，亦可在室温空气中采用载荷控制拉拉疲劳至断裂。清洗断口表面残留铅铋，利用扫描电镜记录疲劳裂纹源、裂纹扩展区等的形貌特征。

    - 需要时，将获得的疲劳数据汇总，绘制相应的应变-疲劳寿命（S-N）曲线。一般获得S-N曲线需要4个以上不同应变幅条件下的疲劳寿命，且每个实验至少重复3次。

    - 需要时，可与惰性环境中的疲劳数据对比，分析液态铅铋环境对材料疲劳寿命的影响程度。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- a) 试验名称及本文件编号；

b) 材料牌号，热处理工艺和热处理状态；

c) 试样形状尺寸、取样方向、取样位置、试样数量等；

d) 试验参数，如：铅铋成分、温度、溶解氧浓度、应变幅、应变比、加载波形、应变速率等；

e) 试验结果，包括疲劳数据、疲劳裂纹形貌、断口形貌等；

f) 试验异常记录（如有）；

- g) 试验单位、试验人员和日期。

- （资料性）

典型的高温液态铅铋慢拉伸试验装置示意图见图A.1与图A.2。

  - 高温液态铅铋腐蚀疲劳试验装置示意图

标引序号说明：1——疲劳试验机，2——加载轴，3——试样架，4——疲劳试样，5——支撑杆，6——疲劳釜，7——疲劳釜釜盖，8——疲劳釜釜体，9——加热器，10——应变测量系统，11——溶解氧电极，12——O型圈，13——疲劳釜进气口，14——疲劳釜出气口，15——导通管，16——储存釜，17——储存釜进气口，18——储存釜出气口，19——控制柜，20——横梁，21——立柱。

  - 高温液态铅铋拉伸试验装置示意图

标引序号说明：1——疲劳试验机，2——加载轴，3——试样架，4——疲劳试样，5——支撑杆，6——疲劳釜，7——疲劳釜釜盖，8——疲劳釜釜体，9——加热器，10——应变测量系统，11——溶解氧电极，12——O型圈，13——疲劳釜进气口，14——疲劳釜出气口，15——控制柜， 16——横梁，17——立柱。

- 附录 B 电极电位、温度与溶解氧浓度的关系

B.1 铂/空气电极

铂/空气电极在液态铅铋环境中，溶解氧浓度与测量电位之间的关系如式B.1所示。

（B.1）

lgCO=-3.2837+6949.8/T-10080E/T   		   （B.1）

式中：

C0——溶解氧浓度，单位为质量百分比（wt.%）

E——测量电位值，单位为伏特（V）

T——温度，单位为开尔文（K）。

通过测量电位E，可计算获得溶解氧浓度值。

式B.2为氧化铅活度与电位、温度之间的关系，

lg aPbO=-5.9037+11366/T-10080E/T     （B.2）

其中aPbO为氧化铅的活度，当aPbO=1时为饱和溶解氧浓度，可以获得不同温度条件下的电位理论值，对比测量值与理论值，校准铂/空气电极的精度。

B.2  Bi/Bi2O3电极

Bi/Bi2O3电极在液态铅铋环境中，溶解氧浓度与电位之间的关系如式B.1所示

lgCO=2.1715+3207.5/T-10080E/T      （B.3）

其中，C0为溶解氧浓度（wt.%），E为电位值（V），T为温度（K）。通过测量电位E，可计算获得溶解氧浓度值。

式B.2为氧化铅活度与电位、温度之间的关系，

lg aPbO=-0.44851+1208.4/T-10080E/T     （B.4）

其中aPbO为氧化铅的活度，当aPbO=1时为饱和溶解氧浓度，可以获得不同温度条件下的电位理论值，对比测量值与理论值，校准Bi/Bi2O3电极的精度。