| ICS | 27.120.99 |
| --- | --- |
| CCS | CNS. F 90 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

铀裂变瞬发中子测井规范

Specification for Uranium Fission Prompt Neutron Logging

XXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：核工业航测遥感中心，东华理工大学，核工业北京地质研究院，国防科技工业1313区域计量站，河北航遥科技有限公司。

本文件主要起草人：。

铀裂变瞬发中子测井规范

范围

本文件规定了铀裂变瞬发中子测井（以下简称“中子测井”）工作的仪器设备、测井方法、数据处理解释、质量要求和安全防护等内容。

本文件适用于铀矿地质勘查和地浸采冶用铀裂变瞬发中子测井。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

JJG（军工）151-2017 裂变中子测井仪检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 铀裂变瞬发中子测井 uranium fission prompt neutron logging

在钻孔测井工作中，利用14 MeV脉冲中子源和中子探测器，测量中子与地层中235U发生裂变反应产生的瞬发热中子和超热中子，实现对钻孔目标地层铀含量探测的测井方法。

- 铀含量灵敏度 sensitivity of uranium content

地层中，单位含量的铀在探测器中引起的响应值。

  - 仪器设备

    - 概述

中子测井使用的仪器设备应包括中子测井仪及其配套的测井绞车、绞车控制器、铠装电缆、发电机、测井车等辅助设备，并具备安全处置、运输、存放、使用和维护的条件。

    - 基本要求

      - 仪器设备应按说明书和操作手册（作业指导书）的规定，由专业的操作人员和仪器维修人员使用和维护。

      - 每台仪器设备应建立技术档案，包括说明书、使用情况、检修记录、校准和检测记录等内容。

      - 仪器设备及电缆的绝缘电阻应满足以下要求：

- a)	地面仪器线路间及对地、绞车集电环间及对地不小于10MΩ；

- b)	发电机、电动机、变压器间及对地不小于1MΩ；

- c)	电缆心之间及对地、电极系电极之间及对地、下井仪器线路对外壳（接通者除外）不小于2MΩ；

- d)	天、地轮外壳与铠皮不小于1MΩ。

      - 下井仪器使用后，应擦洗干净，活动部分涂油防锈，易松动部件应检查紧固。

      - 长期不使用的仪器应按仪器要求定期通电检测 。

      - 对仪器进行技术改造应提出方案，经专家论证后报上级批准；改进后的仪器，应提交检测报告。

      - 测井仪器设备和测井车不应作为非测井使用或随意拆卸。

      - 测井车应由熟练的驾驶员定人驾驶，行车前应做好车况、放射源及仪器设备等的安全检查，运输中不应与有碍安全的货物混装。

    - 辅助设备要求

      - 测井深度检查

中子测井仪投入使用前，应对测井深度进行检查。检查在平坦地面上（长度大于100 m）进行。具体方法是将电缆拉直，并施加一定拉力，用钢卷尺测量。根据野外钻孔的最大设计深度对电缆进行标记，标记不得少于5个，测量相对误差不应大于±0.1%。

定期或调整深度测量系统后应做一次电缆深度系统检查，检查的电缆长度应大于测井的最大深度。

      - 测井绞车检查

每年测试一次。在测速最高时，集电环与电刷的接触电阻不应超过5 Ω。

    - 仪器检定要求

      - 检定要求

中子测井仪投入使用前应在核工业放射性勘查计量站进行检定，并取得中子测井仪的检定证书。

      - 检定设施

中子测井仪采用裂变中子测井模型标准体源进行检定，至少应包括一个本底模型体源和三个不同铀含量梯度的铀模型体源，各类模型体源的主要技术指标见表1。

- 裂变中子测井模型标准体源的主要技术指

| 序号 | 类型 | 主元素含量范围/% | 合成标准不确定度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本底模型体源 | — | — |
| 2 | 铀模型体源 | U：0.01~1.00 | 4 |

    - 仪器性能要求

      - 稳定性

- a)	短期稳定性

中子测井仪的短期稳定性采用裂变中子测井模型Nu-3或核查模型进行测试。将探管固定在模型中，探管上的中子发生器刻痕与模型中心位置对齐。中子测井仪进入正常工作状态后，连续测量8组数据，每小时等时间间隔测量一组数据，每组数据连续累计测量计数不少于104。

中子测井仪的短期稳定性δ1按公式(1)计算，其结果应不大于5%。

()

式中：

δ1——中子测井仪的短期稳定性，%；

Ni——经中子通量和中子寿命修正后的第i组超热中子计数率，s-1；

——超热中子计数率平均值，s-1。

- b)	长期稳定性

根据中子测井现场工作条件，采用下列方法的其中一种进行中子测井仪长期稳定性检查。

（1）采用中子核查模型对仪器进行长期稳定性检查。野外工作时长超过3个月的，每3个月应进行一次长期稳定性检查。检查方法与短期稳定性相同，但应在开展测井工作前后各测量一组数据，每组数据因包含至少10个数据，同时应保存原始曲线和数据。

中子测井仪中子测井单元的长期稳定性按公式(2)计算。

()

式中：

δ2——中子测井仪长期稳定性，%；

pi——第i次的仪器响应值，s-1；

p0——中子测井仪使用前第一次短期稳定性检查九组仪器响应值的算术平均值，s-1。

当仪器长期稳定性δ2大于5%时，应检查仪器工作是否正常并重新检定，符合要求后，方可继续投入使用。

（2）采用中子测井仪在钻孔中获得的平均时间谱进行长期稳定性检查。根据钻孔中子测井原始数据，计算每次连续测井的平均超热中子时间谱和热中子时间谱。将超热中子时间谱特征峰右边界(RLM0)和热中子峰位(Ch0)与中子测井仪检定状态进行对比，评价中子测井仪的长期稳定性。

()

式中：

δ2.1——中子测井仪超热中子时间谱的长期稳定性，%；

RLMi——第i次中子测井平均超热中子时间谱特征峰右边界，μs；

RLM0——中子测井仪检定时的平均超热中子时间谱特征峰右边界，μs。

()

式中：

δ2.2——中子测井仪热中子时间谱的长期稳定性，%；

Chi——第i次中子测井平均热中子时间谱峰位，μs；

Ch0——中子测井仪检定时的平均热中子时间谱峰位，μs。

如果仪器长期稳定性δ2.1或δ2.2大于3%时，应检查仪器工作是否正常并重新检定，符合要求后，方可继续投入使用。如果仪器长期稳定性δ2.1或δ2.2大于1.5%时，测井数据处理时应进行峰漂修正。

      - 准确性检查

用裂变中子测井模型标准体源对中子测井仪进行示值误差验证，用公式(5)计算中子测井仪测量的铀含量。

()

式中：

CU——中子测井仪在模型中测量的铀含量，10-6g/g；

Nec——中子测井仪在模型中测量的经修正后的超热中子计数率，s-1；

CB——裂变中子测井本底模型的铀含量，10-6g/g；

s0——中子测井仪的铀含量灵敏度，s-1/10-6。

中子测井仪的准确性δ3按公式(6)计算，其结果应不大于5%。

()

式中：

δ3——中子测井仪的准确性，%；

CU0——模型的标称铀含量，10-6。

      - 一致性

同一地区，使用2台或2台以上测井仪或更换中子管时，应做一致性检查。相同技术、环境测量条件下，相对差应不大于5%。

在同一含量铀模型或核查模型上进行测量时，其中任意两台仪器测量铀含量的相对差应不大于5%，中子测井仪的一致性按公式（7）计算：

()

式中：

δ4——铀含量测量相对差的数值，%；

C1、C2——两台仪器或更换中子管时分别测量的铀含量，%；

——多台仪器测量的铀含量平均值，%。

  - 测井准备

    - 测井通知书

测井通知书的格式、内容参照附录A。

    - 测井准备

      - 测井人员接到测井通知书后，应提前1h到达井场，并及时清理钻机现场，清点所需的仪器设备、工具、材料和资料并参见附录B的要求填写中子测井实际材料登记表。

      - 查阅岩(矿)心编录资料，详细了解和掌握孔内情况，了解矿层赋存部位。

      - 对钻孔内酸碱性进行评估，防止电缆腐蚀；检查仪器设备的工作状态，确保仪器处于最佳工作状态后开始测井。

    - 井场准备要求

      - 钻探器材堆放应以不影响测井车辆的进出和测井过程的安全为原则。

      - 应保证下井仪器能探测到井底。钻孔直径应大于下井仪器外径20mm。

      - 测井前应将钻具下到井底，用新鲜泥浆冲孔，循环上来的泥浆每间隔(15~30)min测量一次泥浆密度，当泥浆密度不大于1.30g/cm3，且相邻两次测量的相对误差在士10%之内方可测井。

      - 当钻孔井况存在缩径、漏水和塌孔等情况时应与有关人员研究事故防范和应急措施，确保下井仪器安全。

      - 测井过程中应随时添加井液，确保井液注满到井口。

      - 测井期间钻机应留有值班人员。井场所需的照明、防雨和避雷等设施应完好。

    - 井场布置要求

      - 测井车应选择在平坦开阔的地方停放，绞车与井口间距应大于10m，且能通视。

      - 下井电缆应从井口中心通过，井口中心、地轮和绞车导向轮中心应在同一垂直平面。

      - 电源线与测量线应分开布放，防止踏破和拉断。

      - 地面电极应远离电讯、避雷设施及仪器设备的接地线。

      - 下井仪器在下井前应与地面仪器连接通电检查，确保下井仪器密封可靠。

  - 测井方法及要求

    - 测井方法

      - 基本测井

基本测井包括中间测井和终孔测井两种。当钻孔揭穿主要矿层后，进行中间测井；当钻孔达到地质设计孔深和要求时，应进行终孔测井。测井时填写中子测井实际材料登记表，参见附录B。

      - 连续测井

在连续测井时测井速度应保持匀速，速度变化不大于5％，误码率不大于0.3%。测井速度要求见表2。

- 不同勘探层位测井速度参考

| 勘探层位 | 下井速度(m/min) | 上井速度(m/min) |
| --- | --- | --- |
| 本底层 | 20 | 6 |
| 目的层 | 6 | 3 |
| 矿层 | 3 | 1~3 |

      - 井径测量

井液会对测量结果产生较大影响，因此应进行井径测量，井径测量可采用三臂井径仪或其他井径测量仪，采样间距不大于0.05m，测量允许误差不超过5mm。

      - 井液密度测量

使用泥浆冲孔时，测井前应测量泥浆的密度，测量允许最大误差为0.1×103 ㎏/m3。

      - 测井深度计算

测井起算深度的零点应与钻探的零点统一。计算测井深度应包括上提部分。测井孔深与钻探孔深不相符时，应查明原因后，再开始测井，测井深度按公式(8)计算，测井深度计算示意图见图1：

1—电缆；2—地轮；3—天轮；4—机台面；5—地面；6—井口；7—电缆标志点；8—探管；9—探测器中心

图1 测井深度计算示意图

()

式中：

H——测井深度的数值，m；

h1——电缆标志点与探管零点距离的数值，m；

h2——裂变中子探测器中心与探管零点距离的数值，m；

h3——电缆标志点与机台面距离的数值，m；

h4——机台面与地面距离的数值，m。

    - 测井要求

探管下放过程中，操作人员打开中子测井仪进行监测，概略了解井内矿化情况并做好记录，探管放至井底后，应立即上提0.1 m~0.3 m。

中子测井时，应监测中子管运行时间，掌握中子管寿命情况，内容参见附录C。

  - 数据处理与解释

通过中子测井，应逐点获得沿井孔走向的超热中子通量(Ne1)、超热中子计数率(Ne2)、热中子寿命(t)、井径(D)、深度(H)、井液密度(ρ)等测井原始数据，用于测井数据处理与解释。

    - 中子通量修正

采用公式(9)对每个测点的超热中子计数率进行通量修正：

()

式中：

Nϕ——测点超热中子通量修正后的计数率，s-1；

Ne0——中子测井仪检定时，中子发生器产生的超热中子计数率，s-1；

Ne1——中子测井时，中子管产生的超热中子计数率，s-1；

Ne2——铀裂变产生的超热中子计数率，s-1。

    - 中子寿命修正

采用公式(10)对每个测点的超热中子计数率进行寿命修正：

()

式中：

Nec——中子寿命修正后的测点超热中子计数率，s-1；

t——测点热中子寿命起始时间，μs；

t0——中子测井仪校准时，在测井模型中的热中子寿命结束时间，μs；

t1——测点热中子寿命结束时间，μs。

    - 井孔影响因素修正

采用公式(11)对每个测点的铀含量灵敏度进行井孔影响因素修正：

()

式中：

g1(·)、g2(·)、g3(·)、g4(·)、g5(·)——井孔孔径、铁套管厚度、PVC管厚度、井液厚度、井液密度等修正系数，无量纲；

s0——中子测井仪在检定证书中给定的铀含量灵敏度，s-1/10-6；

sn——井孔测点位置的铀含量灵敏度，s-1/10-6；

D——测点位置的井孔孔径，mm；

d1——井孔孔径与探管直径的差值，mm；

δs——井孔中的铁套管厚度，mm；

δp——井孔中的PVC套管厚度，mm；

ρd——井孔中的井液密度，g/cm3；

井孔影响修正系数与探管制作材料及几何结构有关，不同型号中子测井仪使用前应采用测井参数模型开展井孔影响因素修正实验，确定该型号的井孔影响因素修正系数。当中子测井仪探管型号或几何结构发生改变，应重新测定中子测井仪的井孔影响因素修正系数。

    - 铀含量计算

根据超热中子计数率(Nec)及测点位置的铀含量灵敏度修正结果，采用公式(12)计算铀元素含量：

()

式中：

cu——测点位置的铀元素含量，10-6。

    - 测井结果解释

根据测井得到的铀含量，判定矿段起止位置，以及每个测点代表的矿层厚度和铀含量按公式(13)计算该矿段的平均铀含量。

()

式中：

Cu——解释矿段的平均铀含量，10-6；

di——第i测点代表的矿层厚度，m；

ci——第i测点测量的铀含量，10-6。

根据矿段平均铀含量，按公式(14)计算该矿段的米百分值：

()

式中：

mu——解释矿段的平米铀量，m%；

H——解释矿段的厚度，m。

根据矿段平均铀含量，按公式(15)计算该矿段的平米铀量：

()

式中：

Mu——解释矿段的米百分值，kg/m2；

ρ——矿石密度，g/cm3。

  - 质量要求

    - 重复测井

      - 测井方法

在基本测井结束后，使用同一台仪器由同一个操作员进行重复测井。重复测井的相对偏差按公式(16)计算。

()

式中：

δ5——重复测井解释矿段的平米铀量或米百分值相对偏差，%；

C1——基本测井解释矿段的平米铀量或米百分值，m%；

C2——重复测井解释矿段的平米铀量或米百分值，m%。

      - 合格率判定

- 对于铀含量不小于0.01%，且平米铀量不小于0.5kg/m2的矿(化)段，解释结果的平米铀量或米百分值相对误差应不大于5%。

- 铀含量不小于0.01%，且平米铀量小于0.5kg/m2的矿化段，解释结果的平米铀量或米百分值相对误差应不大于10%。

- 解释深度在200m以内，解释深度及厚度偏差不大于0.2m；解释深度大于200m时，解释深度及厚度偏差不大于0.1%。

      - 合格率要求

重复测井合格率按公式(17)进行计算，要求每台中子测井仪的重复测井合格率不小于80%。

()

式中：

R1——重复测井解释结果的合格率，%；

n1——符合重复测井合格率判定条件的矿段数量，1；

N1——重复测井解释结果的数量，1；

    - 检查测井

同一地区，使用两台或两台以上测井仪或两名技术操作人员开展测井工作，应做检查测井。

      - 测井方法

采取不同仪器、不同人员进行测井，测井结果的相对偏差按公式(18)计算。

()

式中：

δ6——检查测井的平米铀量或米百分值相对偏差，%；

C1——基本测井的平米铀量或米百分值，m%；

C2——检查测井的平米铀量或米百分值，m%。

      - 合格率判定

- 对于铀含量不小于0.01%，且平米铀量不小于0.5kg/m2的矿(化)段，解释结果的平米铀量或米百分值相对误差应不大于10%。

- 铀含量不小于0.01%，且平米铀量小于0.5kg/m2的矿化段，解释结果的平米铀量或米百分值相对误差应不大于15%。

- 使用同一套测井电缆，解释深度在200m以内，解释深度及厚度偏差不大于0.2m；解释深度大于200m时，解释深度及厚度偏差不大于0.1%。

- 使用不同测井电缆，解释深度在200m以内，解释深度及厚度偏差不大于0.4m；解释深度大于200m时，解释深度及厚度偏差不大于0.2%。

      - 合格率要求

检查测井合格率按公式(19)进行计算，要求合格率不小于80%。

()

式中：

R2——检查测井解释结果的合格率，%；

n2——符合检查测井合格率判定条件的矿段数量，1；

N2——检查测井解释结果的数量，1；

  - 安全与防护

    - 基本要求

从事中子测井工作的人员，应熟悉与安全生产有关的规定，根据实际情况制定相应的安全生产实施细则，并配备兼职的安全工作人员。

中子测井施工现场应具备安全保障措施，否则不允许开展中子测井工作。

    - 安全措施

测井过程中，操作员应认真观察中子测井仪器设备的运行状况，发现异常情况应及时处理。

严禁骤然启动和关停绞车。

严禁用下井仪器冲击障碍物。仪器下井遇阻时，应将仪器提出井口，通孔、冲孔后重新测井。

布置井场或更换下井仪器时，防止物件掉入孔中。

井下探管被卡时，应立即停止提升，迅速研究处理事故和解决问题的具体措施，并指定专人处理。

测井过程中遇有雷电天气时，应停止测井。

测井前需关注井液酸碱性，佩戴相关防护手套。

    - 放射性防护

从事放射性工作的人员，应具备放射性卫生防护基本知识，持证上岗。

在开展中子测井仪下井前，应根据实际情况划分控制区及监督区。以中子测井仪为圆心，控制区半径应不小于3m；监督区半径不小于8m。相关区域的管理措施参考GB 18871。

放射性工作人员接受的剂量及防护见GB 18871。

中子测井仪及中子管的运输、调拨应遵循《放射性物品运输安全管理条例》。

对现场使用的中子管，应建立严格的管理制度。中子管的保管应有专人负责，中子管的使用应有详细记录，严防丢失。

禁止将中子管密封外壳打开，并禁止接触。

进行中子测井时，都要佩戴中子-个人剂量报警仪。

下测时，当探管至少距离井口（地表）5 m以上，允许对钻孔进行中子测井监测；上测时，在矿段位置打开运行模式进行中子测井，在全部矿段测量完后，做好中子管运行记录，关闭运行模式，让探管在井内停留至少30 min以上。

将探管提出井口时，工作人员带手套，不得触摸中子发生器刻痕20 cm以内的探管部分。

应当建立详细的辐射事故分级处理和报告制度并严格遵循。

（资料性）
中子测井通知书格式

下面给出了中子测井通知书格式的示例。

中子测井通知书

1  测井任务

地区          号钻机            钻孔，孔深           m，测量范围自         m至        m，为终孔(中间)测井。希于    月    日    时到达井场，完成下列测井任务：

1）铀裂变瞬发中子测井

2  钻孔情况

1）安全情况及测井过程中应注意的事项：

2）孔径变换；从        m至        m，Φ       mm；

从        m至        m，Φ       mm；

从        m至        m，Φ       mm。

3）套管深度：从        m至        m，Φ       mm；

从        m至        m，Φ       mm。

4）泥浆性质            ，密度       g/cm3，黏度       s。

3  交通情况

填发日期：      年    月    日；收到日期：      年    月   日

地质技术负责人：

钻探技术负责人：

测井技术负责人：

（资料性）
中子测井实际材料登记表格式

下面给出了中子测井实际材料登记表格式的示例。

中子测井实际材料登记表

| 钻孔编号 |  |  |  |  | 中子测井仪型号及编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔直径(mm) |  |  |  |  | 中子管型号及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 井液密度(g/cm3) ((g/cm3) |  |  |  |  | 中子管启动时间 |  |  |  |  |  |  |
| 井液深度(m) |  |  |  |  | 中子管停止时间 |  |  |  |  |  |  |
| 套管位置(m)/直径(mm) |  |  |  |  | 中子管使用时间 |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔深度(m) |  |  |  |  | 测井深度(m) |  |  |  |  |  |  |
| 文件名 | 测量深度(m) |  |  | 采样间隔(m) |  | 测量速度(m/min) | 回程差 (m) | 实时曲线 |  |  | 备注 |
|  | 起 |  | 止 |  |  |  |  | 曲线名称 | 深度比例 | 测井深度(m) |  |
| 校准系数(s-1/0.01%) |  |  |  |  |  |  | 初始中子通量 (n/s) |  |  |  |  |
| 初始中子寿命(μs) |  |  |  |  |  |  | 测 井 组 长 |  |  |  |  |
| 操作员 |  |  |  |  |  |  | 其它测井人员 |  |  |  |  |
| 测 井 日 期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 填 表 人 |  |  |  |  |

（资料性）
中子管工作记录表格式

下面给出了中子管工作记录表格式的示例。

中子管工作记录表

中子管型号及编号：               初始使用时间：               设计使用时间：

| 日期 | 时间 |  |  | 总运行时间 | 操作员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始时间 | 结束时间 | 单次运行时间 |  |  |