中国核学会团体标准

铀裂变瞬发中子测井规范 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 二〇二六年一月

铀裂变瞬发中子测井规范

- 工作简况

- 任务来源

2026年1月，中国核学会印发《关于下达2026年度第一批中国核学会团体标准立项计划的通知》，正式下达本标准制定计划。计划名称为《铀裂变瞬发中子测井规范》，计划号为HTB2026004，周期1年，牵头单位为核工业航测遥感中心。

- 起草单位情况

本规范起草单位有：核工业航测遥感中心、东华理工大学、核工业北京地质研究院、国防科技工业1313区域计量站、河北航遥科技有限公司。

- 起草工作组组成及任务分工

本规范主要起草人有：管少斌、汤彬、唐晓川、张积运、高国林、张雄杰、沈长枫、张丽娇。

其中管少斌及汤彬负责对规范的整技术体路线、框架结构进行指导与审定；唐晓川、张积运、高国林及张雄杰负责对技术内容进行编制及审核等工作；沈长枫及张丽娇负责开展规范的相关技术指标验证测试及数据处理与分析等工作。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。目前工作组已完成前期准备，并形成了征求意见稿。

4.1 前期准备（2025年1月-2025年12月）

我国于2000年开始研建中子测井计量标准，2009年引进俄罗斯产АИНК-60型脉冲中子测井仪，开展校准技术与解释方法研究，并制定了《裂变中子测井仪检定规程》（JJG（军工）151—2017）。2011年至2016年，在核工业地质局的支持下，使用АИНК-60型脉冲中子测井仪在新疆、内蒙等地开展了应用技术研究工作。2010年，东华理工大学汤彬团队着手开展了铀矿脉冲中子测井系统的研发工作，形成了铀矿脉冲中子测井仪样机，并取得了一系列发明专利和软件著作权。2020年，核工业航测遥感中心提出了铀裂变瞬发中子-伽马融合测井技术，通过国防科工局核能开发科研《铀裂变瞬发n-γ融合测井及航空监测关键技术研究》项目（立项批复编号：科工二司〔2020〕1192号），联合东华理工大学，通过国产n-γ融合测井仪研制、测井参数模型研制、测井影响因素研究、野外应用试验等工作，攻克了n-γ融合测井技术方法、测井参数模型设计、测井影响因素修正等多项关键技术，于2024年成功研制出了UNL4型n-γ融合测井仪；通过在内蒙古哈拉图、那仁，甘肃新庄、镇原等地的试验验证，实现了中子测井直接铀含量探测限45×10-6，与铀矿勘查岩心取样分析结果的相对偏差在15%以内的应用效果；达到了定量分辨目的层中的铀、镭元素含量，追踪铀矿找矿线索的目的。

2025年1月，核工业航测遥感中心组织东华理工大学、核工业北京地质研究院等单位成立了本标准的起草工作组，分解了需要开展的指标测试任务、明确了规范编制进度。通过收集项目组前期工作的相关数据资料，结合在甘肃新庄、镇原，青海格尔木、茫崖等地的中子测井示范应用，验证了铀矿勘查中子测井技术，为中子测井技术的工程化应用奠定了技术基础。

工作组根据二十多年的中子测井工作成果和技术积累，着重系统总结归纳中子测井技术方法，在此基础上编制了《铀裂变瞬发中子测井规范（工作组讨论稿）》。

2025年12月26日，中国核学会组织召开了团体标准立项把关会，会议通过本规范的立项建议。

4.2 征求意见稿编制（2025年12月-2026年1月）

2026年1月15日，编制组根据立项建议和相关技术要求对“工作组讨论稿”进行了修改和完善，在此基础上形成了“征求意见稿”。于2026年2月5日将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

标准的制定主要遵循合规性、实用性、兼顾先进性、统一协调性、安全优先性等原则。

1.1 合规性

严格依据国家现行法律、法规及相关标准开展规范制定工作，确保规范内容与《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律要求一致，同时符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871）、《裂变中子测井仪检定规程》（JJG（军工）151）等标准的技术框架与要求，保障规范的合法性、权威性与通用性，避免出现与现行制度冲突的内容。

1.2 实用性

围绕我国铀矿勘查采冶的实际生产需求，解决铀镭平衡破坏严重或变化大的铀矿床勘查、剩余铀量监测等技术需求。内容充分结合我国中子测井技术从引进到国产化的实践成果，如内蒙古哈拉图、那仁，甘肃新庄、镇原，青海格尔木、茫崖等地的试验验证和示范项目数据等及应用经验，明确仪器操作、参数设定、数据处理解释、质量控制等关键环节的具体要求，确保规范可直接指导野外作业与室内分析，具备可操作性。

1.3 兼顾先进性

考虑国际先进技术水平，参考美俄等国中子测井技术产业化应用经验，同时充分融入我国在中子测井领域的技术突破，如中子测井技术、测井参数模型、影响因素修正方法等创新成果，将测井仪稳定性、准确性，测井结果重复性、检查测井等先进技术指标纳入规范，确保规范能反映当前中子测井技术的较高水平，引导行业技术迭代升级，巩固我国在该领域的技术优势。

1.4 统一协调性

针对行业内不同单位、不同项目技术要求不统一的问题，规范明确统一的仪器性能标准、测井流程、数据处理方法与质量评价体系，避免因技术差异导致测井结果可信度不足、资源浪费等问题。同时，注重与现有相关标准的协调衔接，如与《地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范》（EJ/T 1162）在测井设计、安全防护等共性内容上保持一致，与《γ测井规范》（EJ/T 611）、《γ能谱测井规范》（EJ/T 20183）等传统测井规范形成互补，完善铀矿测井标准体系，实现技术协同。

1.5 安全优先性

鉴于中子测井涉及中子发生器使用，规范将辐射安全与人员防护贯穿始终。严格遵循GB 18871关于剂量限值、防护原则的要求，明确中子测井野外作业的全流程，保障作业人员健康与环境安全，杜绝放射性事故风险。

- 确定标准主要内容的依据

本标准主要内容确定的依据主要参考以下标准：

GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB 18871 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

JJG（军工）151 《裂变中子测井仪检定规程》

EJ/T 1162 《地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范》

- 标准主要内容的确定

标准主要内容分为：范围、规范引用文件、术语和定义、仪器设备、测井准备、测井方法和要求、数据处理与解释、质量要求、安全防护等九个部分。主要说明如下：

- 范围

采用规范性叙述方式，对范围进行表述：

本文件规定了铀裂变瞬发中子测井（以下简称“中子测井”）工作的仪器设备、测井方法、数据处理解释、质量要求和安全防护等内容。

本文件适用于铀矿地质勘查和地浸采冶用铀裂变瞬发中子测井。

- 规范引用文件

采用规范性叙述方式，对规范引用文件进行表述：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

JJG（军工）151-2017 裂变中子测井仪检定规程

- 术语和定义

根据中子测井实际工作需要，对“铀裂变瞬发中子测井”、“铀含量灵敏度系数”等术语和定义进行了明确。

- 仪器设备

4.1 短期稳定性

2025年，针对中子测井仪的短期稳定性开展了2次测试，每次测试均使用裂变中子测井模型Nu-3测量。将测井仪探管置于模型井孔中，中子发生器刻痕与模型中心点对准，每小时测量一组数据，每组数据连续测量10min，以等时间间隔连续测量8次，采用下式计算中子时间谱特征参数的稳定性。

δ1=max1≤i≤nNi-NN×100%	(4-1)

式中，δ1为中子测井仪的短期稳定性，%；Ni为第i组中子时间谱特征参数的算术平均值，s-1；N为8组特征参数的算术平均值，s-1。

经测试，2025年6月13日的短期稳定性测试结果见表4-1。其中，热中子峰位(Peak)的相对变化为1.09%，超热中子半峰宽(FWHM)的相对变化为1.86%，经中子通量修正和中子寿命修正后的裂变中子计数率(Nec)的相对变化为2.58%。

2025年9月4日，项目组开展的短期稳定性测试结果见表4-2。其中，热中子峰位(Peak)的相对变化为1.16%，超热中子半峰宽(FWHM)的相对变化为0.95%，经中子通量修正和中子寿命修正后的裂变中子计数率(Nec)的相对变化为2.61%。

采用Nec表征中子测井仪的短期稳定性，上述测试结果表明中子测井仪短期稳定性优于5%的技术要求。

表4-1 中子测井仪短期稳定性测试结果(6月13日)

| 序号 | Peak(道) | FWHM(道) | Nt1(s-1) | Nt2(s-1) | NtSpan(μs) | Ne1(s-1) | Ne2(s-1) | Nec(s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74.94 | 56.02 | 2419.3 | 4464.0 | 1332.3 | 45198.3 | 38.9 | 38.86 |
| 2 | 75.63 | 55.84 | 2377.0 | 4425.5 | 1329.8 | 44646.6 | 38.1 | 38.69 |
| 3 | 75.07 | 55.46 | 2293.9 | 4292.5 | 1321.9 | 43504.0 | 37.5 | 39.30 |
| 4 | 74.82 | 55.71 | 2441.3 | 4373.4 | 1328.6 | 44982.8 | 37.4 | 37.66 |
| 5 | 74.77 | 56.14 | 2541.3 | 4518.4 | 1339.1 | 46275.4 | 39.6 | 38.42 |
| 6 | 74.07 | 56.09 | 2525.0 | 4493.3 | 1337.2 | 46084.2 | 38.8 | 37.88 |
| 7 | 74.92 | 56.69 | 2604.1 | 4732.9 | 1350.2 | 47222.7 | 40.5 | 38.14 |
| 8 | 74.32 | 57.19 | 2744.0 | 4791.6 | 1355.6 | 48524.5 | 41.1 | 37.52 |
| 最大值 | 75.63 | 57.19 | 2744.03 | 4791.63 | 1355.55 | 48524.50 | 41.15 | 39.30 |
| 最小值 | 74.07 | 55.46 | 2293.92 | 4292.47 | 1321.90 | 43504.00 | 37.35 | 37.52 |
| 平均值 | 74.82 | 56.14 | 2493.24 | 4511.45 | 1336.82 | 45804.81 | 38.98 | 38.31 |
| 相对偏差 | 1.09 | 1.86 | 10.06 | 6.21 | 1.40 | 5.94 | 5.56 | 2.58 |

表4-2 中子测井仪短期稳定性测试结果(9月4日)

| 序号 | Peak(道) | FWHM(道) | Nt1(s-1) | Nt2(s-1) | NtSpan(μs) | Ne1(s-1) | Ne2(s-1) | Nec(s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.17 | 56.91 | 2308.8 | 4221.8 | 1318.3 | 42553.2 | 35.7 | 36.57 |
| 2 | 75.06 | 57.24 | 2338.2 | 4245.7 | 1321.4 | 42923.7 | 36.2 | 36.61 |
| 3 | 75.84 | 57.39 | 2368.6 | 4279.7 | 1324.2 | 43260.6 | 37.1 | 37.13 |
| 4 | 74.59 | 57.47 | 2461.1 | 4294.5 | 1326.9 | 44099.1 | 36.1 | 35.38 |
| 5 | 75.05 | 57.44 | 2399.8 | 4337.1 | 1328.0 | 43657.2 | 37.0 | 36.61 |
| 6 | 74.63 | 57.73 | 2485.7 | 4322.5 | 1329.5 | 44369.1 | 36.6 | 35.58 |
| 7 | 74.51 | 57.64 | 2490.6 | 4317.6 | 1329.6 | 44494.8 | 36.9 | 35.75 |
| 8 | 74.84 | 57.86 | 2514.8 | 4350.2 | 1330.7 | 44621.9 | 37.1 | 35.87 |
| 最大值 | 75.84 | 57.86 | 2514.80 | 4350.15 | 1330.67 | 44621.89 | 37.14 | 37.13 |
| 最小值 | 74.51 | 56.91 | 2308.75 | 4221.78 | 1318.28 | 42553.20 | 35.70 | 35.38 |
| 平均值 | 74.96 | 57.46 | 2420.95 | 4296.13 | 1326.07 | 43747.46 | 36.58 | 36.19 |
| 相对偏差 | 1.16 | 0.95 | 4.63 | 1.73 | 0.59 | 2.73 | 2.40 | 2.61 |

4.2 长期稳定性

中子测井仪野外测井工作期间以及测井仪检定、短期稳定性测试、期间核查期间，采用超热中子时间谱右边界、热中子时间谱峰位评价中子测井仪的长期稳定性。根据中子测井仪检定数据分析，超热中子右边界（RLM）为76.94道，不同模型测量结果的相对变化在-0.05%~0.08%之间；热中子峰位（Ch）为75.42道，不同模型测量结果的相对变化在-0.61%~0.85%之间。

2025年2月21日至10月19日，中子测井仪工作期间所测到的44次中子测量平均谱，其超热中子右边界在76.27~77.00道，相对测井仪检定状态的变化在-0.87%~0.08%；热中子峰位在74.00~76.06道，相对测井仪检定状态的变化在-1.88%~0.85%，见图4-1。

根据超热中子右边界及热中子峰位变化情况判定，中子测井仪工作时间戳处于长期稳定状态，相对变化不超过2%，满足中子测井规范要求。

图4-1 中子时间谱特征参数随测井时间的变化情况

4.3 准确性检查

2025年6月14日和9月3日，使用Nu-3裂变中子测井模型开展了中子测井仪期间核查，核查方法与中子测井仪检定方法一致。与首次检定（2025年2月21日）结果相比，铀含量灵敏度变化-4.9%，扩展不确定度均为9%（k=2），相对示值误差在1.2%以内，非线性在2.7%以内，重复性在3.9%以内，见表6-3。铀含量灵敏度的变化与中子管使用寿命有关，随着中子管使用时间的增加，中子通量本身在不断减少，导致了铀含量灵敏度的降低。因此中子测井需要对超热中子计数率进行通量修正。

中子测井仪的相对示值误差均在2%以内，满足中子测井规范要求。

表4-3  中子测井仪期间核查结果

| 内容 | 铀含量灵敏度(s-1/0.01%) | 扩展不确定度(k=2) | 相对示值误差(%) | 非线性(%) | 重复性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定结果 | 3.845 | 9 | 0.7 | 1.4 | 3.5 |
| 第一次核查 | 3.703 | 9 | 0.3 | 0.8 | 3.9 |
| 第二次核查 | 3.657 | 9 | 1.2 | 2.7 | 2.9 |
| 最大相对偏差 | -4.9% | / | / | / | / |

- 测井准备

测井准备技术要求主要参照EJ/T 1162 《地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范》，主要准备工作根据中子测井实际需要制定，经过多年测井实践验证可行。

- 测井方法和要求

6.1 测井速度验证

2024年9月28日，采用M-WT-5参数孔开展测井速度实验。不同速度的中子测井的数据处理结果曲线见图6-1，本底层不同速度测井结果进行统计分析，得到728~733m深度的平均γ总量14.8Ur、等效铀含量0.87×10-6、直接铀含量11.8×10-6条件下的探测限见表6-1。在755~760m深度的平均γ总量15.4Ur、等效铀含量10.1×10-6、直接铀含量21.7×10-6条件下的探测限见表6-2。

据此推断在测井速度不超过3m/min时，直接铀含量测井探测限不超过45×10-6。

表6-1  M-WT-5参数孔728~733m深度本底层的探测限计算结果

| 测井线号 | 数据量 | 平均速度(m/min) | 标准偏差 |  |  | 探测限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC(Ur) | eU(10-6) | U(10-6) | TC(Ur) | eU(10-6) | pU(10-6) |
| Lcn0210 | 47 | 1.06 | 2.98 | 3.65 | 5.32 | 12.5 | 14.7 | 20.2 |
| Lcn0220 | 43 | 1.92 | 2.89 | 3.99 | 8.43 | 12.2 | 15.8 | 30.4 |
| Lcn0230 | 41 | 3.13 | 3.07 | 6.67 | 9.55 | 12.8 | 24.6 | 34.1 |
| Lcn0260 | 34 | 6.67 | 3.40 | 8.08 | 9.68 | 13.9 | 29.3 | 34.5 |
| Lcn0280 | 30 | 9.04 | 4.17 | 13.35 | 10.02 | 16.4 | 46.6 | 35.7 |

表6-2  M-WT-5参数孔755~760m深度本底层的探测限计算结果

| 测井线号 | 数据量 | 平均速度(m/min) | 标准偏差 |  |  | 探测限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC(Ur) | eU(10-6) | U(10-6) | TC(Ur) | eU(10-6) | pU(10-6) |
| Lcn0210 | 47 | 1.05 | 1.75 | 3.27 | 7.25 | 8.4 | 13.5 | 26.6 |
| Lcn0220 | 44 | 2.05 | 2.44 | 6.87 | 6.11 | 10.7 | 25.3 | 22.8 |
| Lcn0230 | 40 | 3.17 | 2.66 | 9.37 | 11.51 | 11.5 | 33.5 | 40.6 |
| Lcn0260 | 40 | 6.30 | 2.58 | 11.61 | 17.62 | 11.2 | 40.9 | 60.7 |
| Lcn0280 | 35 | 8.22 | 3.52 | 12.17 | 22.01 | 14.3 | 42.7 | 75.1 |

图6-1  不同速度中子测井的数据处理结果曲线(M-WT-5)

2025年3月至10月，根据直接铀含量探测限评价方法，使用中子测井仪在甘肃新庄铀矿勘查区的钻孔本底层采集数据进行计算。对野外17次（包括重复测井）采集的中子测井数据进行统计，本底层测井速度不超过3m/min条件下，不同钻孔的统计深度在10~200m区间的直接铀含量实验标准偏差在(6.7~12.7)×10-6，探测限在(11.1~20.9)×10-6，优于50×10-6的规范要求，见图6-2。

图6-2  中子测井探测限统计结果1

2025年4月至8月，使用中子测井仪在甘肃镇原铀矿勘查区的钻孔本底层采集数据进行计算。对野外23次（包括重复测井）采集的中子测井数据进行统计，本底层测井速度不超过3m/min条件下，不同钻孔的统计深度在13~70m，直接铀含量实验标准偏差在(7.0~23.0)×10-6，探测限在(11.6~37.9)×10-6，优于50×10-6的规范要求，见图6-3。

因此，中子测井速度控制在1~3m/min，连续测井结果可满足铀矿勘查分辨铀含量50×10-6矿段的工作需要。

图6-3 中子测井探测限统计结果2

6.2 测井要求

测井要求中，探管放至井底后立即上提0.1~0.3m的要求是根据测井工作经验，避免井底尘沙、杂石等物质在探管静止时掩埋探管，造成测井风险。

- 数据处理与解释

7.1 中子通量修正

中子通量变化与中子发生器性能及中子管储氢量等因素有关，采纳JJG（军工）151-2017《裂变中子测井仪检定规程》提供的超热中子计数率修正方法A.1。

7.2 中子寿命修正

中子寿命变化与中子通量及地层中子宏观截面等因素有关，采纳JJG（军工）151-2017《裂变中子测井仪检定规程》提供的超热中子计数率修正方法A.1。

7.3 井孔影响因素修正

井孔影响因素修正系数与探管制作材料及几何结构有关，不同型号中子测井仪因探管中的中子发生器与热中子探测器、超热中子探测器距离不同，使探管外壳材料、结构等差异导致脉冲中子初始能量、发射方向差异，可能致使探管型号或几何结构发生改变后，井孔影响因素修正参数发生变化。

因此，不同型号或几何结构发生改变时，使用前需要采用测井参数模型开展井孔影响因素修正实验，确定该型号的井孔影响因素修正系数。当中子测井仪探管型号或几何结构发生改变，应重新测定中子测井仪的井孔影响因素修正系数。

- 质量要求

8.1 重复测井

2025年3月至10月，根据重复测井评价方法，使用UNL4型中子测井仪（编号：2023-02）在甘肃新庄、镇原等地开展重复测井。对测井结果进行比较分析和统计，重复测井结果中符合判定条件的层位有27个，判定合格的层位为23个，合格率85.2%，优于80%的重复测井质量要求。

8.2 检查测井

2025年5月6日和6月5日，分别由沈长枫和周晗使用UNL4型中子测井仪（编号：2023-02）对M-WT-6参数孔进行测井。对测井结果进行比较分析和统计，检查测井结果中符合判定条件的层位有7个，判定合格的层位为7个，合格率100%，优于80%的检查测井质量要求。

- 安全防护

中子测井的基本要求、安全措施、放射性防护等内容符合《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令第562号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《放射性物质安全运输规程》（GB 11806-2019）等相关法律法规和技术标准。

- 标准水平分析

目前，国内尚无专门针对铀裂变瞬发中子测井野外应用操作的国家或行业规范。本规范的制定填补了铀裂变中子测井领域规范的空白，对规范市场、保障测井质量、引导创新具有重要意义。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

铀裂变瞬发中子测井属于放射性测井与铀矿勘探交叉领域，现行法规标准以辐射安全、铀矿测井、核材料管理三类为主，覆盖法律、行政法规、部门规章与技术标准。

（一）与法律、法规的关系

1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》适用于放射性测井活动的污染防治原则，放射源与核材料管理、辐射环境监测、事故应急的基本依据。

2. 《中华人民共和国职业病防治法》适用于放射工作人员职业健康保护、防护措施、体检与培训要求。

3. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第 449 号)适用于中子发生器许可、贮存、运输、使用、应急的全流程监管，野外作业要求。

4. 《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令第 562 号）适用于中子发生器的运输安全管理，覆盖运输容器设计制造、运输活动许可、运输过程监管、事故应急等。

5. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(生态环境部令第 18 号)适用于测井用中子发生器的许可申请、条件与程序。

6. 《放射工作人员职业健康管理办法》适用于测井人员培训、健康监护、个人剂量监测与档案管理。

（二）与相关技术标准的关系

1. GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》是辐射防护的通用基础标准，规定剂量限值、防护原则与监测要求，本标准与之协调一致。

2. GB 11806-2019 《放射性物质安全运输规程》是放射性物质运输的包装、剂量控制、运输文件要求，本标准与之协调一致。

3. EJ/T 1162-2018《地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范》是地浸砂岩型铀矿地球物理测井的设计、仪器设备、测井准备、测井技术、原始资料质量评价、资料处理解释、资料提交及安全与防护的行业标准，部分适用于中子测井相关技术要求，本标准与之协调一致。

4. EJ/T 611-2005《γ测井规范》是铀矿地质勘查的传统测井技术规范，与本规范并列，测井技术原理不同，测井方法部分相似，并协调一致。

5. EJ/T 20183-2018《γ能谱测井规范》是铀矿地质勘查的传统测井规范，规定了测井设计、仪器及校准、野外工作及质量要求、安全措施等内容，与本规范并列，测井技术原理不同，测井方法部分相似，并协调一致。

6. JJG（军工）151-2017《裂变中子测井仪检定规程》是中子测井仪计量性能可靠、量值单位统一、测井结果准确的计量标准，是中子测井的技术基础，本标准与之协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本规范编制工作组高度重视知识产权保护。在编制过程中，工作组已要求所有参与单位及个人，尽最大努力识别与本规范技术内容相关的已知专利。

任何参与编制工作的单位和个人，如知晓其自身或第三方拥有的专利（包括已授权专利和正在申请的专利）可能对本规范的实施构成必要性关联，均有义务向编制工作组进行书面披露。

本规范的发布机构及编制工作组，不对任何所本规范披露专利的有效性、范围及是否为“标准必要专利”进行鉴别和评价。专利许可事务由相关当事方自行协商解决。

任何希望实施本规范的个人或组织，应自行负责调查并处理可能涉及的专利许可事宜。对于已向工作组披露的专利权人，应自愿承诺愿意在公平、合理且无歧视的原则和条款下，与任何申请方协商其专利许可。

- 贯彻标准的要求和措施建议

中国核工业地质局及其成员单位、中核铀业有限责任公司及其成员单位、核工业航测遥感中心，东华理工大学，核工业北京地质研究院，国防科技工业1313区域计量站，河北航遥科技有限公司应执行本标准，中国核学会成员单位、中国核工业集团有限公司其他成员单位可参考使用本标准。

- 废止现有有关标准的建议

无

- 预期效果

铀裂变瞬发中子测井技术在砂岩型铀矿勘查采冶领域应用潜力极大，本规范的编制可减少铀裂变中子测井实际操作中的不确定性，保障测井质量，提高测井工作的效率，规范安全措施和设备要求。有利于保障铀裂变瞬发中子测井技术的先进性，同时为该项技术未来的发展留有一定空间，为铀裂变瞬发中子测井技术的规模化应用奠定坚实的基础，提高我国铀资源勘查效率，保障国家战略安全。

- 参考资料清单

GB 11806-2019 《放射性物质安全运输规程》

GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

JJG（军工）151-2017 《裂变中子测井仪检定规程》

EJ/T 611-2005《γ测井规范》

EJ/T 1162-2018 《地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范》

EJ/T 20183-2018 《γ能谱测井规范》

管少斌，张积运，胡明考，等. 瞬发裂变中子测井技术及应用研究成果报告(2013~2014)[R]. 核工业航测遥感中心. 2014.12

高国林，沈长枫. n-γ融合测井仪影响因素实验报告（基于国产中子管）[R].核工业航测遥感中心. 2024.6

高国林，沈长枫. n-γ融合测井仪野外应用试验报告[R].核工业航测遥感中心. 2024.11

- 其他应予说明的事项

无