| ICS | 71.040 |
| --- | --- |
| CCS | N 60 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

核用气体同位素磁质谱仪

Gas Isotope Magnetic Mass Spectrometer for Nuclear Application

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 试验方法	4

6 检验规则	4

7 标志、标签和随行文件	5

8 包装、运输和贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，依据GB/T 20001.10—2017《标准编写规则  第10部分：产品标准》，并适当参考了GB/T 20001.5—2017《标准编写规则  第5部分：规范标准》的规定起草的。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：四川紫璞科技有限责任公司、四川红华实业有限公司

本文件主要起草人：邹盛强、欧阳博立、林跃武、陈茹、黄波、周霞、陈煜冰、宋祎鹏

核用气体同位素磁质谱仪

范围

本文件规定了核用气体同位素磁质谱仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于核工业中对物质进行定性、定量分析的各类气体同位素磁质谱仪。

本文件的技术指标主要适用于UF6气体，其他类型气体参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33864-2017 质谱仪通用规范

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

JJF1158-2006 稳定同位素气体质谱仪校准规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

质谱仪 mass spectrometer

使待测物质电离形成不同质荷比的离子，利用电磁学原理使离子按照质荷比分离并检测离子流强度的仪器，通常由进样系统、离子源、质量分析器、离子检测器、真空系统、电子测控系统和数据处理系统等主要部分组成。

[来源：GB/T 33864-2017，3.1]

质量范围 mass range

质谱仪能够测定的最低到最高质荷比的范围，表示为“最低质荷比~最高质荷比”，单位为amu，也用u表示。

[来源：GB/T 33864-2017，3.3]

质量分辨率 mass resolution

质量分辨率表征质谱仪鉴别两个相邻质量的离子束的能力，定义为在质谱仪的质量范围内某一特定质量M与M+∆M的两个离子束在离子检测器位置的分开程度，以M/∆M表示质量分辨率。无量纲。

[来源：JJF1158-2006，3.5，有修改]

峰形系数 factor of peak shape

峰形系数表征离子束成像特征，它与质量分析器参数、离子源出口狭缝、离子检测器入口狭缝、仪器安装状态等密切相关。无量纲。

[来源：JJF1158-2006，3.6]

系统稳定度 system stability

系统稳定度用于表征质谱仪供电系统的稳定度对离子束稳定性的影响程度，主要依赖于离子源加速电压、阴极灯丝电流、偏转磁铁电流的稳定度。无量纲。

[来源：JJF1158-2006，3.7，有修改]

峰顶平坦度 peak flatness

峰顶平坦度是指离子束进入离子检测器后离子峰顶端的平坦程度。无量纲。

样品耗量 sample consumption

样品耗量表征在一定的接收离子流条件下，单位时间内样品的消耗量。单位为mg/h。

绝对灵敏度 absolute sensitivity

绝对灵敏度表征质谱仪消耗的样品分子（或原子）数和离子检测器检测到离子数之间的关系。即质谱仪的离子接收器检测到某一元素的一个同位素离子，在离子源中需要引入的该同位素的原子（或分子）数。无量纲。

丰度灵敏度 abundance sensitivity

丰度灵敏度表征某一质量的强离子峰的拖尾对邻近质量位置的弱离子峰的影响程度。无量纲。

记忆因子 memory factor

质谱仪内残存的前次检测样品会对后继样品的同位素丰度测量产生影响，这种现象称作记忆效应，记忆因子用以表征记忆效应的大小。

相对标准偏差 relative standard deviation

相对标准偏差反映质谱仪在一个进样轮次（循环）中，测量结果遵循统计分布规律的随机误差部分。

重复性 repeatability

重复性反应了对同一样品多轮次进样的测量结果之间的一致程度。

要求

性能要求

技术指标

核用气体同位素磁质谱仪的各项主要技术指标，如：质量范围、质量分辨率、峰形系数、系统稳定度、灵敏度、丰度灵敏度，以及真空度、电子学系统技术指标和自动保护功能均应符合仪器说明书的规定，特定的时候可根据用户的使用要求作不同的规定。核用气体同位素磁质谱仪一般需具备的技术指标见表1：

核用气体同位素磁质谱仪技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空度 | 进样系统 | Pa | ≤1×10-4 | 使用校准合格的相应测量范围的真空计测量 |
|  |  | 离子源 |  | ≤1×10-5 |  |
|  |  | 分析室、接收器 |  | ≤5×10-6 |  |
| 2 | 质量范围 |  | u | 1～360 | 见5.2.1 |
| 3 | 质量分辨率 |  | / | ≥360 | 见5.2.2 |
| 4 | 峰形系数 |  | / | ≤0.5 | 见5.2.3 |
| 5 | 系统稳定度 |  | / | ≤2×10-5 | 见5.2.4 |
| 6 | 峰顶平坦度 |  | / | ≤5×10-4 | 见5.2.5 |
| 7 | 样品耗量 |  | mg/h | ≤1 | 见5.2.6 |
| 8 | 绝对灵敏度 |  | / | ≤5×105 | 见5.2.7 |
| 9 | 丰度灵敏度 |  | / | ＜5×10-5 | 见5.2.8 |
| 10 | 记忆因子 |  | / | ＜1.003 | 见5.2.9 |
| 11 | 重复性 |  | / | ＜0.04% | 见5.2.10 |
| 12 | 放大器噪声 | 法拉第筒R=1011Ω | mV | ≦1 | 见5.2.11 |
|  |  | 法拉第筒R=1010Ω |  | ≦0.5 |  |
|  |  | 电子倍增器R=107Ω |  | ≦0.1 |  |
| 13 | 放大器漂移 |  | mV/h | ≦0.5 |  |

规定性能特性的误差极限及额定值或要求

规定性能特性的误差极限及额定值或要求，内容包括：

高压稳定度：5×10-5；

阴极发射电流稳定度：1×10-3；

磁场稳定度：5×10-5；

高压稳定度、阴极发射电流稳定度和磁场稳定度一般不单独进行检定，仅列出参考指标。

标准样品对的测量偏差相对值优于±0.04%（235UF6丰度5%）。

外观要求

核用气体同位素磁质谱仪外表外观整齐、清洁，表面涂镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢。

所有铭牌及标志应清楚，所有紧固件不得松动，各种调节器件转动灵活，功能正常。

核用气体同位素磁质谱仪可拆卸部分应无障碍地拆装。

可靠性要求

核用气体同位素磁质谱仪运行6个月后，使用出厂检验时所使用的标准物质检测仪器的测试准确度，同位素丰度测试结果与标准值的测量偏差相对值优于±0.04%（235UF6丰度5%）。

安全要求

保护接地

在正常工作条件下，电源输入插座中的保护接地点与保护接地的所有可触及金属部件之间的阻抗不得超过0.1Ω。

介电强度

在正常工作条件下，由交流电网供电的质谱仪，电源输入端与核用气体同位素磁质谱仪接地之间施加试验电压1.5kV，历时1min，不出现击穿或飞弧现象。

接触电流

在正常工作条件下，接触电流不应大于0.5mA。

工作条件要求

具备有动力电源，单相（220±10）V或三相（380±15）V，50Hz，（6~10）kW（单台，视不同型号仪器而定）。

具备有良好的接地线、地线与中线之间的电压差应小于400mV。

具备有万用电表、兆欧表及数字电压表等检测工具。

具备有用于相关部件真空检漏的专用设备，如氦质谱探漏仪。

环境温度（15～30）℃，环境相对湿度20%～80%。

具备压缩空气系统，其压力为（0.35～0.5）MPa。

具备冷却水系统和液氮。

特定用途的质谱仪实验室具备带有通风罩的专用离子源工作台。

特定用途的质谱仪实验室应具备有局部通风口。

不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性气体与试剂，不应有强烈的机械振动和电磁干扰。

试验方法

试验条件

本试验均应在4.5规定的条件下进行。

试验用标准物质，采用国家二级或以上的标准物质或达到同等标准的物质。核用气体同位素磁质谱仪常用的标准物质有：六氟化铀中铀同位素丰度标准物质：GBW04220～GBW04227（共8种）、GBW04234～GBW04241（共8种）。

性能测试

质量范围

质量范围的检定方法为：在低质量范围，可采用质谱仪系统内的残余气体的离子峰进行检定；在高质量范围，可利用某些被分析的气体的离子峰进行检定。

质量分辨率

在实际工作中，用两个离子峰之间的峰谷值等于离子峰高的10%来定义两个离子峰刚好分开。如图1a。并选择两个相邻离子峰具体计算质谱仪的质量分辨率(如图1b所示)。其计算公式为公式（1）：

()

式中：

——质量分辨率；

——离子的相对质量；

——相邻的两个离子峰的相对质量差；

，——相邻的两个离子峰的相对质量；

——两个离子峰中心线之间的距离；

——5%离子峰高处的峰宽。

质量分辨率计算图

峰形系数

峰形系数的检定，按图2的定义进行计算。峰形系数由下式表达为公式（2）：

()

式中：

——峰形系数；

——10%峰高处的峰宽；

——90%峰高处的峰宽；

——50%峰高处的峰宽。

峰形系数计算图

系统稳定度

系统稳定度的测试方式为：使用磁场扫描的方式，选择一个离子峰，使其在量程范围内达到最佳值，按正常速度扫描离子峰图，当离子峰信号下降到峰值的二分之一附近处固定磁流大小，扫描20min，然后改变磁流大小变化方向，再扫描同一离子峰图。两峰之间的距离为(如图3)。量出离子峰高度，离子峰峰腰处离子流强度的平均波动，则系统稳定度可由公式（3）获得：

()

式中：

——系统稳定度；

——离子流强度的波动值；

——质量分辨率；

——离子峰的高度；

——离子源出口狭缝宽度，单位为毫米（mm）；

——接收器入口狭缝宽度，单位为毫米（mm）。

系统稳定度检定图

峰顶平坦度

峰顶平坦度的测是方法为：通过软件扫描离子峰，在离子流峰强度为V量级时进行记录，观察离子峰顶在峰中心(20%峰宽)的波动值，见图4。

峰顶平坦度取值图

峰顶平坦度的计算为公式（4）：

()

式中：

——峰顶平坦度；

——离子流强度的波动值；

——离子峰的高度。

样品耗量

样品耗量的检定方法为：样品从容积为的样品容器中进入离子源后，在设定的离子流接收器中调出离子峰，强度为，此时样品容器中样品压力为。连续扫描0.5h后，离子峰强度变为，此时样品容器中样品压力为(见图5)。

样品耗量示意图

由此可以得到单位时间内的样品耗量为公式（5）：

()

式中：

——样品耗量，单位为毫克/小时(mg/h)；

——样品分子的摩尔质量(mg/mol)；

——样品容器的体积，单位为升(L)；

，——离子峰强度为和时，样品容器中的压力，单位为帕(Pa)；

——大气压力(1.01×105Pa)；

——样品气体分子的摩尔体积(22.4L/mol)；

——进样时间，单位为小时(h)。

采用质量数333amu的离子峰，接收离子流定为（1~10）×10-10A。

绝对灵敏度

在气体同位素磁质谱仪中，把中性气体分子进入离子源的数量与接收器上获得的离子数量的比值定义为绝对灵敏度。绝对灵敏度可通过样品耗量进行计算获得，计算公式为公式（6）：

()

根据分子数和样品耗量的关系可得公式（7），接收离子数与电流的关系可得公式（8）：

()

()

式中：

——绝对灵敏度；

——进入离子源的中性分子数，单位为分子/秒；

——接收器收集的离子数，单位为离子/秒；

——样品耗量，单位为毫克/秒(mg/s)；

——阿伏加德罗常数(6.023×1023/mol)；

——样品分子的摩尔质量(mg/mol)；

——接收器收集的离子流强度，单位为库仑/秒(C/s)；

——电子电荷(1.6x10-19C)。

丰度灵敏度

丰度灵敏度计算示意图如图6所示，计算方法为公式（9）：

()

式中：

——丰度灵敏度；

——强离子峰在或处的拖尾；

——强离子峰的高度。

在核用气体同位素磁质谱仪中，一般采用UF6气体测定丰度灵敏度，此时,。

丰度灵敏度计算示意图

记忆因子

记忆因子用以表征记忆效应的大小。在实际测量中，可以用两个已知值的同位素标准物质，或一对已知差值的同位素标准物质对来测定记忆因子，其表达式为公式（10）：

()

根据丰度比率比的定义可得公式（11）和（12）：

()

()

式中：

——记忆因子；

——两个样品中同位素丰度比率比的标定值；

——两个样品中同位素丰度比率比的测量值；

,——两个样品中同位素丰度比的标定值；

,——两个样品中同位素丰度比的测量值。

相对标准偏差

当同一轮次气体样品引入质谱仪后，重复测得组同位素丰度比，于是的算术平均值和标准偏差分别为公式（13）和（14）所示：

()

()

而相对标准偏差为公式（15）所示：

()

重复性

当将同一样品经轮次引入质谱仪，由此可得个同位素丰度比，于是的算术平均值和标准偏差分别为公式（16）和（17）所示：

()

()

重复性用相对标准偏差表述，为公式（18）所示：

()

放大器

放大器噪声

放大器预热1h后，用质谱仪配置的记录仪或测控软件自带的记录仪功能模块进行扫描测定1h，放大器噪声具体为接收器零点信号强度的波动范围，即测试期间最大信号值与最小信号值的差值。

放大器漂移

放大器预热1h后，用质谱仪配置的记录仪或测控软件自带的记录仪功能模块进行扫描测定1h，放大器漂移具体为测试前后接收器零点信号大小的差值。

外观

目测和手动进行检查。

可靠性试验

使用核用气体同位素磁质谱仪对出厂检验时所使用的标准物质检测仪器的进行测试，计算同位素丰度测试结果与标准值的偏差相对值如公式（19）所示：

()

安全试验

按GB/T 34065-2017对应的方法进行。

检验规则

检验分类

本文件将核用气体同位素磁质谱仪的检验方式分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台质谱仪应经制造商逐台检验合格后方能出厂，并附有产品合格证书和质量证明书。

出厂检验的项目应按照购销双方签定的商务合同执行，每项项目的质量特性应由仪器使用单位及制造商专业技术人员进行测试，测试结果应与制造商提供的质量特性测试结果相符，或优于仪器使用单位提出的相应的质量特性参数。

型式检验

在下列情形之一时，应进行型式检验，全面检查产品质量是否符合标准要求，验证产品是否具备出厂的基本条件：

- 新型号或转厂生产的质谱仪；

正式生产后，如关键结构、材料、工艺有较大改变，可能影响质谱仪性能时；

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

停产超过一年，恢复生产的质谱仪；

正常生产时，每3-4年进行一次；当生产批量较小时，可在出现a）～d）情况时进行。

型式检验时，仪器的性能指标应由质监局或第三方检测机构完成检测，出具同时带有CMA和CNAS标志的检测报告。

检验项目

检验项目的确定主要依据对质谱仪相关性能要求的检验原则及购销双方签定的商务合同执行，出厂检验和型式检验的一般项目见表2。

核用气体同位素磁质谱仪检验项目

| 序号 | 项目 | 检验类型 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |  |  |
| 1 | 外观 | ● | ● | 见4.2 | 见5.3 |
| 2 | 真空度 | ● | ● | 见4.1.1 | 使用校准合格的相应测量范围的真空计测量 |
| 3 | 质量范围 | ● | ● |  | 见5.2.1 |
| 4 | 质量分辨率 | ● | ● |  | 见5.2.2 |
| 5 | 峰形系数 | ● | ● |  | 见5.2.3 |
| 6 | 系统稳定度 | ● | ● |  | 见5.2.4 |
| 7 | 峰顶平坦度 | ● | ● |  | 见5.2.5 |
| 8 | 样品耗量 | ● | ● |  | 见5.2.6 |
| 9 | 绝对灵敏度 | ● | ● |  | 见5.2.7 |
| 10 | 丰度灵敏度 | ● | ● |  | 见5.2.8 |
| 11 | 记忆因子 | ● | ● |  | 见5.2.9 |
| 12 | 重复性 | ● | ● |  | 见5.2.10 |
| 13 | 放大器噪声 | ● | ● |  | 见5.2.11 |
| 14 | 放大器漂移 | ● | ● |  |  |
| 15 | 可靠性 | ● | ○ | 见4.3 | 见5.4 |
| 16 | 安全 | ● | ○ | 见4.4 | 见5.5 |

- 注：●：必做项目；○：选做项目。

判定规则

- 6.5.1 出厂检验

每台产品检验全部合格，判定为出厂检验合格，方可入库；若有不合格项，允许返修后重新检验，直至合格。

- 6.5.2 型式检验

- 6.5.2.1若型式检验合格，经出厂检验合格的同批次产品作为合格品可以出厂或入库。若入库超过12个月再出厂，则应重新进行出厂检验。

- 6.5.2.2若型式检验不合格，则在提出整改后重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，则停产整顿，质谱仪停止出厂。待问题解决后，经型式检验合格后方可恢复出厂检验。

标志、标签和随行文件

仪器的标志

仪器的标志包括如下要求：

- 制造厂商名称；

仪器型号、名称；

出厂日期；

出厂编号；

商标。

质谱仪标志参数示意图

成套性要求

成套的核用气体同位素磁质谱仪包括：进样系统、离子源、质量分析器、离子检测器、真空系统、电子测控系统和数据处理系统等。

附件包括：出厂检验报告(逐项检验)及合格证、操作说明书、电路工作说明书、维护手册、电路总方框图、线路总连接图、单元图，印刷板线路图、元件图及配件清单等。

包装、运输和贮存

包装

仪器包装按合同要求规定执行。

包装箱材质为木质，要求应符合GB/T 13384-2008中的规定。

包装箱的标志应清晰、牢固，内容包括但不限于：

- 制造厂名称；

仪器型号、名称或各组件的名称；

出厂编号、包装箱序号、数量及出厂日期；

体积：长×宽×高，mm；毛重和净重，kg；

应标注“向上”、“小心轻放”、“精密仪器”等规定的贮运标志图案。

运输

核用气体同位素磁质谱仪的运输，允许用一般交通工具运输。但在运输过运程中，应防止强列的冲击、雨淋及在阳光下直晒。

贮存

仪器贮存的温度为0℃～40℃，相对湿度不大于85%，室内无酸、碱及腐蚀性气体。