中国核学会团体标准

核用气体同位素磁质谱仪 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2026年3月

核用气体同位素磁质谱仪

1 工作简况

1.1 任务来源

本标准制修订任务由中国核学会文件《关于下达中国核学会2025年度第二批团体标准制（修）订计划的通知》（中核学发〔2025〕232号）下达，计划编号为HTB2025099，标准名称为《核用气体同位素磁质谱仪》，要求于2026年9月完成本项目。

本标准由中国核学会提出，核工业标准化研究所归口。标准起草单位包括四川紫璞科技有限责任公司、四川红华实业有限公司。本标准由邹盛强、欧阳博立、林跃武、陈茹、黄波、周霞、陈煜冰、宋祎鹏等人负责起草。

  - 起草单位情况

四川紫璞科技有限责任公司是标准的主要起草单位，公司研发团队自上世纪80年代起，开始致力于无机同位素质谱仪的研发，共获得30余项专利，其中研发生产销售的G900型气体分析专用质谱仪，部分关键指标达到国际一流标准。公司利用多年的技术沉淀，在已完成专用气体质谱仪、热表面电离质谱仪，高分辨气体同位素质谱仪、稳定同位素气体分析质谱仪研制的基础上，研发电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）、稀有气体同位素质谱仪，以解决高端质谱分析仪器卡脖子问题为先决条件，抢占核领域质谱仪市场，逐步拓展质谱仪研制领域，实现质谱仪国产化。公司致力于中高端质谱仪及零部件的国产化和产业化，解决长期以来欧美国家质谱仪仪器技术和产品对国内禁止输出的卡脖子问题，满足国内核能、地矿、勘探、新材料等领域对中高端质谱仪的迫切需要。

四川红华实业有限公司作为标准参编单位，对质谱仪研发成果的转化使用的效果和性能具有长期且丰富的经验，与四川紫璞科技有限责任公司共同推进产品技术水平升级。

2 主要工作过程

2.1 前期准备（2025年3月-2025年11月）

前期准备阶段主要任务是成立起草工作组、分解工作任务、明确编制进度、收集磁质谱仪相关资料、调研分析质谱仪市场状况。

2025 年 3 月，四川紫璞科技有限责任公司提出了制定“核用气体同位素磁质谱仪规范”团体标准的建议，并于 5月成立了标准起草工作小组，组织标准申报工作。

2025 年 6 月，四川紫璞科技有限责任公司提交了《核用气体同位素磁质谱仪》中国核学会标准项目建议书，8月通过立项审查，2025 年 8 月 15 日核工业标准化研究所正式下发团体标准编制计划（计划号：HTB2025099），本阶段《核用气体同位素磁质谱仪规范（工作讨论稿）》初步形成。

2025年11月，核工业标准化所与四川紫璞科技有限责任公司签订中国核学会团体标准制定合同书。根据合同进度要求，四川紫璞科技有限责任公司总经理林跃武在公司（成都温江）组织召开了《核用气体同位素磁质谱仪》团体标准项目启动会，建立了由四川紫璞科技有限责任公司、四川红华实业有限公司等单位的组成的编制组，召开首次工作会，会上对编制组人员分工做出了安排。

2.2 征求意见稿编制（2025年12月-2026年4月）

2026年1月23日，林跃武在公司组织召开了《核用气体同位素磁质谱仪（讨论稿）》研讨会，会议对标准内容进行了认真讨论，对标准的适用范围、框架结构等提出了具体的修改意见和建议。

起草工作组根据会议意见对标准进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2026年3月30日召开内部审查会，并于2026年4月8日将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

- 编制过程

  - 编制原则

（1）本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写》、 依据GB/T 20001.10—2017《标准编写规则  第10部分：产品标准》，并适当参考了GB/T 20001.5—2017《标准编写规则  第5部分：规范标准》的规定和要求编写，在标准框架、结构和内容等方面符合这些标准的要求。

（2）本标准的制定遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，充分考虑国内相关企业的生产工艺、设备水平、测试条件及产品质量，以满足用户使用需求为最终导向，本着先进性、科学性、合理性、有效性和可操作性的原则，提升国内产品质量，为在国际市场的竞争中提供支撑。

（3）本标准内容与目前国家已颁布的法规、标准内容协调一致。

  - 工作分工

2.2.1 本标准主要起草人

邹盛强、欧阳博立、林跃武、陈茹、黄波、周霞、陈煜冰、宋祎鹏

    - 主要起草人承担的工作分工

邹盛强负责标准技术要求的编写，以及整体标准技术内容的审查。

欧阳博立负责试验验证、检验规则及包装运输贮存等内容的编写。

林跃武负责标准编制的整体进度把控、全面负责标准内容的技术把关。

陈茹负责标准编制说明的编写，以及内外接口管理。

黄波负责标准试验项目和试验方法的编写。

周霞负责标准编写的质量控制和进度管控。

陈煜冰负责标准化审查，确保标准符合规则要求。

宋祎鹏参与标准技术指标的确定。

  - 主要内容及其确定依据

2.3.1 标准名称

本标准主要针对核用气体同位素磁质谱仪做要求，故确定本标准名称为“核用气体同位素磁质谱仪”。

2.3.2 标准范围

本文件规定了核用气体同位素磁质谱仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于核工业中对物质进行定性、定量分析的各类气体同位素磁质谱仪。

本文件的技术指标主要适用于UF6气体，其他类型气体参照使用。

2.3.3 规范性引用文件

本标准规范性引用文件主要是针对气体同位素磁质谱仪相关产品涉及到的包装、试验和检验规则，以及一些必要的术语引用文件，引用和参考的均为最新版先进标准，以充分保证本标准相关条款的可依性和可行性。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

规范性引用文件共4份，如下：

GB/T 33864-2017《质谱仪通用规范》、GB/T 34065-2017《分析仪器的安全要求》、GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》、JJF1158-2006《稳定同位素气体质谱仪校准规范》

2.3.4 术语和定义

GB/T33864-2017《质谱仪通用规范》和JJF1158-2006《稳定同位素气体质谱仪校准规范》规定了通用的质谱仪和稳定同位素气体质谱仪领域有关的术语及其定义。本标准在引用上述标准中相关术语的基础上，补充额外适用于本标准内容的专用术语与定义。如下：

（1）样品耗量（sample consumption）：该定义表征在一定的接收离子流条件下，单位时间内样品的消耗量。单位为mg/h。

（2）记忆因子（memory factor）：质谱仪内残存的前次检测样品会对后继样品的同位素丰度测量产生影响，这种现象称作记忆效应，记忆因子用以表征记忆效应的大小。

2.3.5 技术要求

（1）性能要求

结合核工业定性定量分析的高精度需求，制定了真空水平、放大器噪声、质量范围、质量分辨率、峰形系数等核心技术指标，确保仪器性能满足核工业应用要求，具体如表1所示：

表 1 核用气体同位素磁质谱仪技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空度 | 进样系统 | Pa | ≤1×10-4 | 使用校准合格的相应测量范围的真空计测量 |
|  |  | 离子源 |  | ≤1×10-5 |  |
|  |  | 分析室、接收器 |  | ≤5×10-6 |  |
| 2 | 质量范围 |  | u | 1～360 | 见5.2.1 |
| 3 | 质量分辨率 |  | / | ≥360 | 见5.2.2 |
| 4 | 峰形系数 |  | / | ≤0.5 | 见5.2.3 |
| 5 | 系统稳定度 |  | / | ≤2×10-5 | 见5.2.4 |
| 6 | 峰顶平坦度 |  | / | ≤5×10-4 | 见5.2.5 |
| 7 | 样品耗量 |  | mg/h | ≤1 | 见5.2.6 |
| 8 | 绝对灵敏度 |  | / | ≤5×105 | 见5.2.7 |
| 9 | 丰度灵敏度 |  | / | ＜5×10-5 | 见5.2.8 |
| 10 | 记忆因子 |  | / | ＜1.003 | 见5.2.9 |
| 11 | 重复性 |  | / | ＜0.04% | 见5.2.10 |
| 12 | 放大器噪声 | 法拉第筒R=1011Ω | mV | ≦1 | 见5.2.11 |
|  |  | 法拉第筒R=1010Ω |  | ≦0.5 |  |
|  |  | 电子倍增器R=107Ω |  | ≦0.1 |  |
| 13 | 放大器漂移 |  | mV/h | ≦0.5 |  |

同时，规定了性能特性的误差极限及额定值或要求，内容包括：

a)	高压稳定度：5×10-5；

b)	阴极发射电流稳定度：1×10-3；

c)	磁场稳定度：5×10-5；

d)	标准样品对的测量偏差相对值优于±0.04%（235UF6丰度5%）。

注：高压稳定度、阴极发射电流稳定度和磁场稳定度一般不单独进行检定，仅列出参考指标。

（2）外观

从产品实用性和安全性出发，要求外表整齐清洁、涂镀层无缺陷、紧固件牢固、调节器件转动灵活功能正常、可拆卸部分拆装无障碍，符合工业产品外观通用要求。

（3）可靠性要求

依据核行业对同位素丰度检测的基本要求，规定核用气体同位素磁质谱仪运行6个月后，使用出厂检验时所使用的标准物质检测仪器的测试准确度，同位素丰度测试结果与标准值的相对偏差＜0.04%，保障产品长期稳定运行能力。

（4）安全要求

依据GB/T34065-2017《分析仪器的安全要求》，明确保护接地阻抗≤1Ω、介电强度1500V/1min无击穿或飞弧现象、接触电流≤0.5mA，确保仪器使用安全。

（5）工作条件要求

核用气体同位素磁质谱仪的工作条件应符合下列要求：

a) 具备有动力电源，单相220±10V或三相380±15V，50Hz，6~10kW（单台，视不同型号仪器而定）。

b) 具备有良好的接地线、地线与中线之间的电压差应小于400mV。

c) 具备有万用电表、兆欧表及数字电压表等检测工具。

d) 具备有用于相关部件真空检漏的专用设备，如氦质谱探漏仪。

e) 环境温度（15～30）℃，环境相对湿度20%～80%。

f) 具备压缩空气系统，其压力为0.35～0.5MPa。

g) 具备冷却水系统和液氮。

h) 特定用途的质谱仪实验室具备带有通风罩的专用离子源工作台。

i) 特定用途的质谱仪实验室应具备有局部通风口。

j) 不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性气体与试剂，不应有强烈的机械振动和电磁干扰。

2.3.6 试验方法

针对各项要求制定了对应的验证方法，其中质量分辨率采、峰形系数、系统稳定度和峰顶平坦度等指标均明确了测试流程和计算公式，确保试验方法的科学性、可操作性和重复性，部分方法参考JJF1158-2006《稳定同位素气体质谱仪校准规范》，具体性能指标如下所示：

- 质量范围

- 质量分辨率

- 峰形系数

- 系统稳定度

- 峰顶平坦度

- 样品耗量

- 灵敏度

- 丰度灵敏度

- 记忆因子

- 相对标准偏差

- 放大器噪声与漂移

2.3.7 检验规则

（1）检验分类

区分出厂检验和型式检验，明确出厂检验需双方专业人员共同测试、结果符合合同约定；型式检验的触发条件及检测机构资质要求，规范产品质量检验流程。

（2）检验项目

检验项目的确定主要依据对质谱仪相关性能要求的检验原则及购销双方签定的商务合同执行，表2对出厂检验和型式检验的一般项目进行了列表说明。

表2  核用气体同位素磁质谱仪检验项目

| 序号 | 项目 | 检验类型 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |  |  |
| 1 | 外观 | ● | ● | 见4.2 | 见5.3 |
| 2 | 真空度 | ● | ● | 见4.1.1 | 使用校准合格的相应测量范围的真空计测量 |
| 3 | 质量范围 | ● | ● |  | 见5.2.1 |
| 4 | 质量分辨率 | ● | ● |  | 见5.2.2 |
| 5 | 峰形系数 | ● | ● |  | 见5.2.3 |
| 6 | 系统稳定度 | ● | ● |  | 见5.2.4 |
| 7 | 峰顶平坦度 | ● | ● |  | 见5.2.5 |
| 8 | 样品耗量 | ● | ● |  | 见5.2.6 |
| 9 | 绝对灵敏度 | ● | ● |  | 见5.2.7 |
| 10 | 丰度灵敏度 | ● | ● |  | 见5.2.8 |
| 11 | 记忆因子 | ● | ● |  | 见5.2.9 |
| 12 | 重复性 | ● | ● |  | 见5.2.10 |
| 13 | 放大器噪声 | ● | ● |  | 见5.2.11 |
| 14 | 放大器漂移 | ● | ● |  |  |
| 15 | 可靠性 | ● | ○ | 见4.3 | 见5.4 |
| 16 | 安全 | ● | ○ | 见4.4 | 见5.5 |

●：必做项目；○：选做项目。

2.3.8 包装、运输、贮存、标志

规定了仪器标志的内容、尺寸、字体要求；包装采用木质包装箱并铁丝紧固，标注贮运标志；运输避免冲击、雨淋、暴晒；贮存环境温度0~40℃、相对湿度≤85%，无腐蚀性气体，符合精密仪器贮运通用要求。

- 标准水平分析

本标准的技术指标和要求充分结合了国内核用气体同位素磁质谱仪的生产现状和核工业领域的应用需求，部分关键指标达到国内先进水平：

（1）质量分辨率≥360，峰形系数≤0.5，系统稳定度≤2×10⁻⁵，处于国内同类产品领先水平，能够满足核材料同位素丰度高精度分析需求；

（2）明确了真空水平（进样系统≤1×10⁻⁴Pa，分析室≤5×10⁻⁶Pa）、样品耗量≤1mg/h等指标，兼顾了仪器性能与使用经济性；

（3）试验方法科学规范，检验规则严谨，可有效规范行业生产，提升产品质量一致性，为市场准入和质量监督提供依据。

（4）与国际同类标准相比，本标准更贴合国内核工业实际应用场景，在安全要求、可靠性指标等方面充分考虑了国内使用环境和技术水平，具有更强的适用性和可操作性。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国核安全法》等相关法律法规要求，与现行强制性国家标准无冲突。

本标准引用的 GB/T 34065-2017《分析仪器的安全要求》等均为现行有效标准，标准内容与这些引用标准的技术要求协调一致，确保了标准体系的统一性和完整性。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

在标准编制过程中，起草工作组组织了多次内部研讨和专家咨询，对标准的适用范围、技术指标设定等关键内容进行了充分讨论，期间未出现重大分歧意见。

对于部分技术指标的数值设定，编制组结合国内多家企业的产品测试数据、核工业用户实际使用反馈及实验室验证结果，经综合评估后确定，确保了指标的科学性和可行性。

- 涉及专利的有关说明

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

起草单位在标准编制过程中，已对相关技术进行了专利排查，未发现明确的专利侵权风险。涉及的相关技术若存在专利，标准的实施将遵循专利相关法律法规，由专利持有方和使用方自行协商处理。

- 贯彻标准的要求和措施建议

1. 贯彻要求：

（1）本标准发布实施后，国内核用气体同位素磁质谱仪生产企业应严格按照本标准要求组织生产、检验和交付，确保产品质量符合标准规定。

（2）核工业领域用户在采购、验收该类仪器时，应将本标准作为重要依据，规范采购和使用行为。

（3）质量监督机构、第三方检测机构应依据本标准开展检验检测工作，加强行业质量监管。

2. 措施建议：

（1）组织宣贯培训：由中国核学会牵头，联合起草单位开展标准宣贯培训，面向生产企业、用户单位、检测机构等相关方，解读标准内容和实施要点。

（2）企业自查整改：生产企业应对照标准要求，梳理生产流程、检验方法，完善质量控制体系，对现有产品进行自查整改。

（3）建立反馈机制：标准实施后，收集行业内对标准的实施意见和建议，为标准后续修订完善提供依据。

（4）加强监督检查：鼓励行业协会、质量监督部门开展标准实施情况监督检查，推动标准有效落地。

- 废止现有有关标准的建议

目前国内暂无专门针对核用气体同位素磁质谱仪的团体标准或国家标准，本标准为首次制定，故无废止现有相关标准的建议。

- 预期效果

（1）规范行业秩序：本标准的实施将统一核用气体同位素磁质谱仪的技术要求、试验方法和检验规则，避免产品质量参差不齐，规范市场竞争秩序。

（2）提升产品质量：通过明确严格的技术指标和质量要求，引导生产企业加强技术研发和质量控制，提升国内产品的整体质量水平和核心竞争力，推动产品国产化替代。

（3）满足行业需求：标准贴合核工业领域高精度、高可靠性的使用需求，为用户提供了明确的选型和验收依据，保障核材料分析检测工作的准确性和安全性。

（4）支撑产业发展：本标准的制定填补了国内相关领域的标准空白，为行业技术交流、产品创新提供了基础，助力中高端质谱仪产业高质量发展。

- 参考资料清单

1. GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

2. GB/T20001.10-2014《标准编写规则第10部分：产品标准》

3. GB/T 20001.5—2017《标准编写规则  第5部分：规范标准》

4. GB/T33864-2017《质谱仪通用规范》
5. GB/T13701-1992《单标准气体质谱法铀同位素分析》
6. GB/T12519-2021《分析仪器通用技术条件》
7. JJF1158-2006《稳定同位素气体质谱仪校准规范》

8. 核用气体同位素磁质谱仪相关产品技术资料、测试报告

9. 核工业领域同位素分析检测相关技术规范和应用需求报告

10. 国内外同类仪器相关标准及技术文献

- 其他应予说明的事项

本标准的制定过程严格遵循团体标准编制程序，充分调研了行业现状和用户需求，广泛征求了相关方意见，确保了标准的科学性、合理性和可操作性。

本标准中的技术指标和要求可根据核工业技术发展和市场需求变化，在后续修订中进一步优化完善。