ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第1部分：总灰分含量

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 1: Total ash content

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、中核北方核燃料元件有限公司、华东理工大学、山东圣泉。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第1部分：总灰分含量

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂总灰分含量测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度和检测报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂总灰分含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

酚醛树脂样品经低温炭化后再经过高温灼烧，样品中的有机物会以二氧化碳、氮的氧化物及水等形式逸出，而无机物物质以硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氯化物等无机盐和金属氧化物的形式残留下来，残留物即为样品中的总灰分。残余物质量占原酚醛树脂样品质量的质量分数即为酚醛树脂样品的总灰分含量。

- 试剂或材料

除非另有说明，分析用水为满足GB/T 6682要求的25℃时电导率≤0.10 mS/m的去离子水。

  - 硝酸：优级纯，c（HNO3）=15.5 mol/L，经纯化后使用或直接使用电子级（UPS级）硝酸。

  - 硝酸溶液：c（HNO3）=3 mol/L，用硝酸（5.1）与水配制，保存待用。

- 仪器设备

  - 马弗炉或其它灼烧装置：分度值1℃，满足样品灰化温度800℃的要求。

  - 铂坩埚：200 mL。

  - 电子天平：分度值0.1 mg，量程为（0~220）g。

  - 电热板：分度值1℃，满足样品炭化温度230℃的要求。

- 样品

样品为固体酚醛树脂，称取50 g的样品（精确至0.1 mg），记为m1。

- 试验步骤

  - 坩埚恒重

    - 将铂坩埚（6.5）于硝酸溶液（5.2）中浸泡至少2h后取出，用去离子水冲洗3~5遍，在电热板上于设定温度230℃烘干。

    - 将洗净烘干的铂坩埚（8.1.1）置于马弗炉或其它灼烧装置（6.1）中，于设定温度800℃灼烧约90 min，随炉冷却至200℃以下，取出。置于干燥器（6.4）中冷却至室温，称重（精确至0.1 mg）。

    - 重复8.1.2操作直至两次称量的质量差值不大于0.3 mg，记录最后一次称量质量为坩埚恒重质量m2。

  - 样品测定

    - 将样品（7）置于恒重后的铂坩埚（8.1.3）中，在电热板上于设定温度230℃加热，至样品表面完全变黑呈焦状。

    - 将装有炭化样品的铂坩埚（8.2.1）转移至马弗炉或其它灼烧装置中，于设定温度800℃灼烧8 h~12 h；若样品灰化不完全，继续灼烧直至样品灰化完全。随炉冷却至200℃以下，取出置于干燥器中冷却至室温。

    - 将装有灰分的铂坩埚再次放入马弗炉或灼烧装置中，于设定温度800℃灼烧约30 min，随炉冷却至200℃以下，取出置于干燥器（6.4）中冷却至室温，称重（精确至0.1 mg）。

    - 重复8.2.3操作直至两次称量的质量差值不大于0.3 mg，记录最后一次称量的质量（坩埚+灰分的恒重质量）m3。

- 试验数据处理

样品中总灰分含量以质量分数ω计，用微克每克（μg/g）表示，按公式（1）计算。

ω=m3-m2m1×106(1)

式中：

m1——样品称样量，单位为克（g）；

m2——铂坩埚的恒重质量，单位为克（g）；

m3——坩埚与总灰分的恒重质量，单位为克（g）。

结果保留至整数位效。

- 精密度

本方法的相对标准偏差优于10%。

- 检测报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

报告编号；

样品名称；

样品编号；

检测项目；

检测结果；

来样日期；

委托单位。

- 注意事项

  - 铂坩埚在放入高温炉或从炉中取出时，要在炉口停留片刻，使铂坩埚预热或冷却。防止因温度剧变而使铂坩埚破裂。

  - 灼烧后的铂坩埚应冷却到200℃以下，再移入干燥器中。

  - 从干燥器中取出冷却的铂坩埚时，因内部成微负压，开盖恢复常压时应让空气缓缓进入，以防灰分飞散。

  - 灰化后的残渣可留作杂质等成分的分析。

  - 用过的铂坩埚，应把残灰及时倒掉，初步洗刷后，用盐酸浸泡（10～20）分钟，再用水冲刷洗净。

  - 干燥器中的变色硅胶如变为红色时，应及时在烘箱内烘干至蓝色后于密封袋中密封保存。

  - 在样品炭化过程中，若样品炭化不完全，可适当补加硝酸溶液后继续在电热板上加热。若样品为酚醛树脂固体时可将样品置于马弗炉或灼烧装置中于设定温度不高于350℃预烧3h使样品炭化完全，预烧前需将硝酸溶液完全蒸干。

  - 当检测样品数量较多时，在马弗炉或灼烧装置进行灼烧时，可于350℃升温至450℃保持3h后再升至800℃，避免因为马弗炉或灼烧装置中氧气含量不足而造成黑烟引发烟雾传感器报警。

_________________________________