ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第2部分：杂质元素

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 2: Impurity content

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第2部分：杂质元素

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂杂质元素测定的方法原理、试剂或材料、试验仪器、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告及精密度。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂杂质元素含量的测定。

测定范围见表1。

元素的测定范围                 单位为微克每克

| 测定元素 | 测定范围 |
| --- | --- |
| Cr、Na、K、Ni、Ti | 0.50～50 |
| Sm、Eu、Gd、Dy | 0.0050～0.50 |
| Cd、V | 0.020～2.0 |
| Fe、Ca、Mg、Si、Sn、Cu | 1.0～100 |
| Mn、Ag、Mo | 0.10～10 |
| Li | 0.020～2.0 |
| B | 0.020～2.0 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

酚醛树脂经炭化、高温灼烧成灰分，其中所含的杂质残留于灰分中，硝酸分解灰分，在稀硝酸介质下以电感耦合等离子质谱法或电感耦合等离子发射光谱法测量灰分中除元素硼的杂质元素的含量。

酚醛树脂中的元素硼与氧化钙反应生成偏硼酸钙，经高温灼烧后残留于灰分中，硝酸分解灰分，在稀硝酸介质下以电感耦合等离子质谱法或电感耦合等离子发射光谱法测量灰分中的硼元素含量。

- 试剂或材料

除非另有说明，分析时所用试剂均为满足国家标准的优级纯试剂，分析用水为满足GB/T 6682要求的25℃时电导率≤0.01 mS/m的去离子水，所用标准溶液均为国家有证标准物质。

  - 硝酸：c（HNO3）=15.5 mol/L，经纯化制得，或直接使用电子级（UPS级）。

  - 硝酸溶液：c（HNO3）=5.5 mol/L，用硝酸（5.1）与水配制。

  - 硝酸溶液：φ（HNO3）=1%，用硝酸（5.1）与水配制而成。

  - 氧化钙：纯度不低于99.99%。

  - 国家标准溶液：见附录A。

  - 铑内标溶液：ρ（Rh）=10 ng/mL，由铑国家标准溶液稀释配制而成。

  - 工作标准溶液：以硝酸溶液（5.3）为介质，用待测元素的国家标准溶液（5.5）配制成工作标准溶液，见表2、表3、表4和表5。

工作标准溶液1

| 名称 | 杂质元素浓度（ng/mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr、Ni、K、Na | Sm、Eu、Gd、Dy | Fe、Ca、Mg、Sn、Cu | Cd、V |
| 空白 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作标准溶液1 | 5.0 | 0.050 | 10 | 0.20 |
| 工作标准溶液2 | 50 | 0.50 | 100 | 2.0 |

工作标准溶液2

| 名称 | 杂质元素浓度（ng/mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Ti | Mo、Mn | Li |
| 空白 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作标准溶液3 | 10 | 5.0 | 1.0 | 0.20 |
| 工作标准溶液4 | 100 | 50 | 10 | 2.0 |

工作标准溶液3

| 名称 | 元素浓度（ng/mL） | 基体浓度（mg/mL） |
| --- | --- | --- |
|  | B | CaO |
| 空白 | 0 | 3.0 |
| 工作标准溶液5 | 0.20 | 3.0 |
| 工作标准溶液6 | 2.0 | 3.0 |

工作标准溶液4

| 名称 | 杂质元素浓度（ng/mL） |
| --- | --- |
|  | Ag |
| 空白 | 0 |
| 工作标准溶液7 | 1.0 |
| 工作标准溶液8 | 10 |

- 仪器设备

  - 电感耦合等离子体质谱仪或电感耦合等离子体发射光谱仪，工作条件参见附录B。

  - 电热板：分度值1℃，满足（230~260）℃的加热要求。

  - 马弗炉或灼烧装置：工作温度不低于800℃，控温精度±1℃。

  - 电子天平：分度值0.1 mg。

- 样品

  - 称取1.0 g酚醛树脂样品，精确至0.0001 g，用于21种杂质元素分析样品，记为m1。

  - 称取1.0 g酚醛树脂样品，精确至0.0001 g，用于B元素分析样品，记为m2。

- 试验步骤

  - 仪器准备

仪器开机后应先进行优化调谐或性能测试，通过后可进行检测，调谐或测试后入射功率及雾化气流量以仪器显示结果为准。

  - 空白试验

随同样品做全流程空白实验。

  - 样品溶解

    - 酚醛树脂中除元素硼外的21种杂质元素

将样品（7）置于200 mL铂坩埚中，在电热板（6.2）设定温度230℃条件下炭化，当样品完全变黑且呈焦状即炭化完全后，将样品放入马弗炉或灼烧装置（6.3）中，在设定温度800℃下灼烧40 min使样品灰化完全，若未灼烧干净，继续灼烧直至灼烧干净。

取出铂坩埚，放置至室温，加入约5 mL硝酸（5.1），在电热板设定温度为200℃加热溶解灰化后的残渣，蒸至约2 mL。

用硝酸溶液（5.2）反复冲洗铂坩埚，将样品全部转入石英烧杯中，在电热板设定温度为230℃~260℃加热蒸至约2 mL。

用去离子水将样品全部转入100 mL容量瓶中，定容至刻度，摇匀，记为V1，用于测定酚醛树脂中除元素硼外的21种杂质元素。

    - 酚醛树脂中硼元素

将样品（7）置于200 mL铂坩埚中，加入约4mL硝酸溶液（5.2），在电热板设定温度为200℃炭化后覆盖0.3g氧化钙（5.4），将样品放入马弗炉或灼烧装置中，在设定温度800℃下灼烧1h使样品灰化完全，若未灼烧干净，继续灼烧直至灼烧干净。

取出铂坩埚，放置至室温，加入约5 mL硝酸（5.1），在电热板设定温度为200℃继续加热溶解灰化后的残渣，蒸至约2 mL。

用硝酸溶液（5.2）反复冲洗铂坩埚将样品全部转入石英烧杯中，在电热板设定温度为230℃~260℃加热蒸至约2 mL。

用去离子水将样品全部转入100mL容量瓶中，定容至刻度，摇匀，记为V3，用于测定酚醛树脂中硼元素。

  - 标准曲线绘制

    - 在电感耦合等离子体质谱仪或电感耦合等离子体发射光谱仪（6.1）上，持续引入铑内标溶液（5.6），使用雾化进样器按元素浓度由低至高，依次引入工作标准溶液（5.7），测定其中待测元素的同位素信号（计数）强度。以待测元素浓度为横坐标、相应元素信号（计数）强度为纵坐标，绘制标准曲线。

  - 样品溶液测定

在电感耦合等离子体质谱仪或电感耦合等离子体发射光谱仪（6.1）上，持续引入铑内标溶液（5.6），使用雾化进样器依次引入空白溶液（8.2）和样品溶液（8.3.1.4或8.3.2.2或8.3.3.4或8.3.4.2），测定空白和样品溶液中各待测元素的同位素信号（计数）强度，得空白溶液（8.2）和样品溶液（8.3.1.4或8.3.2.2或8.3.3.4或8.3.4.2）中待测元素的含量，分别记作ρ0和ρi。若测定值超出曲线范围上限，需稀释在曲线范围内再进行测定，稀释倍数记为f。

- 试验数据处理

  - 测定元素结果以质量分数ωi计，单位为微克每克（μg/g），按公式（1）计算。

ωi=（ρi-ρ0）×Vi×f1000×mi………………………………………… (1)

式中：

ρi——样品溶液中各待测元素的含量，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中各待测元素的含量，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Vi——样品定容体积，单位为毫升（mL）；

f——稀释倍数；

mi——样品质量，单位克（g）。

计算结果＜10 μg/g保留两位有效数字；计算结果≥10 μg/g保留至整数位。

- 精密度

本方法的测量相对标准偏差优于10%。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 检测规程；

- 来样日期；

- 委托单位。

_________________________________