ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第4部分：残炭率

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 4: Rate of residual carbon

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 4月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第4部分：残炭率

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂残炭率测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、试验步骤、试验数据处理、试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂残炭率的测定。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

在惰性气氛（氩气）中，以特定升温曲线将酚醛树脂热解碳化，并计算最终残余质量。

- 试剂或材料

  - 氩气，99.999%

- 仪器设备

  - 炭化炉：最高使用温度1100℃，温度均匀性±10℃，真空度高于0.1 Pa。

  - 电子天平：分度值1 mg。

  - 坩埚：杯型瓷坩埚（95瓷以上），300 mL，底部直径49 mm

- 样品

试验样品为酚醛树脂固体，酚醛树脂的粒度不大于10 mm。称取50 g样品（精确至0.1 mg），作为分析用样品，记为m1。

- 试验步骤

  - 样品称量

    - 采用称量纸在电子天平上准确称取不少于50 g的干燥酚醛树脂，精确到0.001 g，质量记为m0。

    - 将样品放置于容积为300 mL的瓷坩埚内。

    - 称取坩埚和样品的质量，记为m2。

  - 炭化

    - 将坩埚放置在炭化炉的炉屉上。

    - 封好炉盖后启动真空泵抽真空。

    - 当炭化炉的真空度达到300Pa以下，关闭真空泵并充氩气；炉内压力达到4 kPa~8 kPa时，打开气体出口阀，调节氩气流量，使之恒定在1.5 L/min。

    - 启动炭化炉加热系统和冷却水系统，按表1规定的工艺进行炭化。

表1 酚醛树脂炭化工艺

| 温度范围（℃） | 升温速率（℃/h） | Ar流量（L/min） |
| --- | --- | --- |
| RT~320 | 48 | 1.5 |
| 320~480 | 18 | 4.5 |
| 480~700 | 24 | 4.5 |
| 700~800 | 36 | 4.5 |
| 800 | 恒温1 h | 1.5 |

    - 炭化结束，冷却到常温取出坩埚，并称重，质量记为m2。

- 试验数据处理

样品中残炭率的含量以质量分数ω计，按公式（1）计算。

ω=m2-m1m0×100%                               (1)

式中：

ω——酚醛树脂残炭率，单位为百分比（%）；

m2——坩埚和酚醛树脂炭化后灰分的恒重质量，单位为克（g）；

m1——坩埚和酚醛树脂炭化前的质量，单位为克（g）。

结果保留至小数点后两位。

- 精密度

本方法的相对标准偏差优于10%。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 检测规程；

- 来样日期；

- 委托单位。

_________________________________