ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第6部分：酚含量

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 6: Phenol content

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第6部分：酚含量

范围

本文件描述了高温气冷堆核燃料元件用酚醛树脂中酚含量测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度和试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂中游离苯酚含量的测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

采用气相色谱-氢火焰离子化检测器（GC-FID）测定酚醛树脂中游离苯酚的含量，依据内标法进行定量分析。样品用无水乙醇溶解后，经汽化后由惰性气体（流动相，载气）携带通过色谱柱。色谱柱内壁涂覆有特殊固定相，由于游离苯酚、间甲酚及其他组分在固定相与流动相之间的分配系数不同，在流经色谱柱时迁移速率产生差异，从而实现各组分的高效分离。分离后的组分依次进入氢火焰离子化检测器（FID），含碳有机物在氢火焰中发生化学电离，产生微电流信号，该信号强度与组分中碳原子质量成正比，由此获得色谱峰。通过对比各组分与内标物的保留时间进行定性。以内标物间甲酚为参照，采用内标标准曲线法进行定量：即通过测定苯酚和间甲酚的色谱峰峰面积之比，结合预先建立的标准曲线，计算出样品中游离苯酚的含量。

试剂或材料

无水乙醇：分析纯。

苯酚：色谱纯。

间甲酚：色谱纯。

氮气：气相色谱仪的载气，纯度≥99.999%。

仪器设备

气相色谱仪。

超声波清洗机。

电子天平：分度值0.1 mg。

离心管：50 mL。

针式过滤器：过滤孔径不大于0.22 μm。

样品瓶：2 mL。

样品

称取2.0 g酚醛树脂样品置于50 mL离心管中（精确至0.1 mg），记为m。

试验步骤

标准溶液的制备

分别称取苯酚（5.2）0.002 g、0.04 g、0.08 g、0.12 g、0.16 g、0.20 g（精确至0.1mg），分别置于6个50 mL离心管中，然后再分别称取间甲酚（5.3）0.025 g~0.030 g（精确至0.1 mg），加入20 mL无水乙醇（5.1）溶解并摇匀。

试样溶液的制备

在称取的样品（4）中加入0.025 g~0.030 g间甲酚（精确至0.1 mg）作为内标，记为m1；加入无水乙醇20 mL，放入超声波清洗机中超声使其溶解完全，摇匀。

测定

#### 启动气相色谱仪，设置仪器参数和测试方法（见附录A），待基线稳定后（基线漂移小于1.0 pA/h）开始进样分析。

    - 标准溶液测定

取2 mL待测的标准溶液（8.1），使用针式过滤器过滤至样品瓶中，将其放置在仪器自动进样器的样品盘上，设置样品信息，开始测试。仪器自动记录苯酚和间甲酚的峰面积，以苯酚和间甲酚的峰面积比为纵坐标，以苯酚和间甲酚的质量比为横坐标，绘制标准曲线，将曲线斜率的倒数作为该气相色谱仪在设定参数下的响应因子K。

    - 试样溶液测定

按8.3.1操作，得到样品溶液中苯酚和间甲酚的峰面积比值A。

试验数据处理

样品中游离苯酚含量以质量分数（%）计，按公式（1）计算：

=A×K×m1m×100%……………………………………………（1）

式中：

K——响应因子（8.3.1）；

m——称取酚醛树脂样品的质量，单位为克（g）；

m1——测试溶液中内标的质量，单位为克（g）；

A——苯酚的峰面积与内标的峰面积的比值。

检测结果保留两位有效数字。

精密度

本方法的相对标准偏差优于5%。

试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

注意事项

关机时柱箱温度降到30℃左右后才能关氮气。

每两个月绘制一次标准曲线，验证气相色谱仪的响应因子K是否改变。

断电或其它异常状况下先关闭空气及氢气灭火，以免检测器降温后火焰燃烧产生的水冷凝在检测器内，也避免了异常灭火后氢气泄漏发生危险。

- 0

（资料性）
气相色谱仪设备参数

气相色谱仪设备参数见表A.1。

  - 表A.1  气相色谱分析条件

| 参数 | 分析条件 |
| --- | --- |
| 进样口温度（℃） | 200 |
| 检测器温度（℃） | 280 |
| 柱箱温度程序 | 50℃保持2min，以5℃/min的速率升温至100℃，保持2min；然后以10℃/min的速率升温至140℃，保持2min |
| 柱流量（mL/min） | 2.2 |
| 氢气流量（mL/min） | 40 |
| 空气流量（mL/min） | 360 |
| 分流比 | 10:1 |
| 进样量（μL） | 1.0 |

_________________________________