ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第7部分：软化点

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 7: Softening Point

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第7部分：软化点

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂软化点测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂软化点的测定。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

固态酚醛树脂样品经加热融化后置入试样环，冷却后上面放置钢球，整体放入丙三醇油浴中按规定速率加热，测定钢球穿过试样环下落至测定点时的温度。

- 试剂或材料

  - 无水乙醇，纯度≥99.5%。

  - 丙三醇（或甲基硅油）。

- 仪器设备

  - 软化点测定仪。

  - 烘箱：分度值0.1℃。

  - 定位环：材质为黄铜或钢。

  - 试样环：材质为黄铜或钢。

  - 钢球：直径9.5 mm，质量3.50±0.05 g，表面应光滑洁净。

  - 耐热玻璃烧杯：仪器配套的或800 mL的低型耐热玻璃烧杯。

  - 铝箔盒：底面直径约40 mm。

- 样品

不少于10 g的固体酚醛树脂。

- 试验步骤

  - 试样制备

    - 启动烘箱，设定烘箱温度为170℃，将使用无水乙醇清洗干净的试样环放入烘箱内预热。

    - 待烘箱温度稳定后，将盛有约10 g样品的铝箔盒置于烘箱内，并在铝箔盒表面盖一张硫酸纸，加热熔化样品。

    - 恒温10 min后，取出试样环放在表面光洁平整的平板上；取出熔化后样品转移到试样环中，样品量应稍高于试样环上边缘。

    - 待样品稍微冷却后，用另一块表面光洁平整的平板将样品从试样环的一边开始逐步向另一边挤压，挤压至与试样环上边缘平齐且表面光滑，将试样环周围多余的样品清理干净，待测。

  - 软化点测量

    - 将待测样品放在软化点测定仪的环架板上，并套上定位环，将钢球放置在定位环上的样品中心，将环架板放入软化点测定仪上盛有丙三醇的耐热玻璃烧杯中，丙三醇液面应达到支架立柱上的刻度线。

    - 启动测定仪及其搅拌系统，选择高温加热程序，3 min后仪器自动控制升温，设置升温速率为5℃/min。

    - 当完全包裹着树脂的钢球从试样环落至水平板上的瞬间，仪器自动读取温度读数，该温度即为样品软化点。

    - 读取软化点温度后应使用镊子立刻将定位环、试样环、包裹酚醛树脂的钢球夹出。

- 试验数据处理

结果保留1位小数，每批产品测定2个平行样，平行测定结果之差应不大于1.0℃。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

_________________________________