ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第9部分：溶解于酒精溶液中的粘度

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 9: Viscosity dissolved in alcohol solution

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第9部分：溶解于酒精溶液中的粘度

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂溶解于酒精溶液中粘度测定的方法原理、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂溶解于酒精溶液中粘度的测定。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

固体酚醛树脂样品加入无水乙醇配置为50%质量分数的无水乙醇溶液，使用旋转粘度计及特定的转子，在恒温水浴下测定布氏旋转粘度。

- 试剂或材料

无水乙醇，纯度≥99.5%

- 仪器与设备

  - 旋转粘度计：测量范围0~10000 mPa·s，配备粘度杯及转子。

  - 恒温水浴：分度值0.2℃。

  - 电子天平：分度值0.1 mg。

  - 超声机。

  - 样品瓶：不小于100 mL。

  - 玻璃注射器。

- 样品

不少于20 g的固体酚醛树脂。

- 试验步骤

  - 称取粉碎后的酚醛树脂样品约15 g于样品瓶中，加入等量的酒精，利用超声机使酚醛树脂溶解，制备成质量分数为50%的酚醛树脂酒精溶液。

  - 选择量程合适的转子和合适的转速。

  - 用玻璃注射器吸取待测溶液，加入粘度杯中。测定容器连通恒温水浴，水浴加热温度设置20℃，安装转子，恒温10 min，开始测试，待数值稳定后记录结果。

- 试验数据处理

粘度以mPa·s表示，在括号中注明测试的温度。检测结果保留至整数位。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

_________________________________