ICS 13.040.50

CCS T00/09

团体标准

T/CSES XXXX—20XX

土壤和沉积物 可提取有机氟的测定 燃烧离子色谱法 Soil and sediment - Determination of extractable organic fluorine - Combustion ion chromatography （征求意见稿）

20XX — XX — XX发布

20XX — XX — XX实施

中国环境科学学会发布

目  次

1 适用范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 方法原理	3

5 干扰和消除	3

6 试剂和材料	4

7 仪器和设备	5

8 样品	6

9 分析步骤	7

10 结果计算与表示	8

11 准确度	9

12 质量保证和质量控制	10

13 废物处置	10

14 注意事项	10

附录A（资料性）方法准确度	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院生态环境研究中心提出。

本文件由中国环境科学学会归口。

本文件起草单位：中国科学院生态环境研究中心、国家环境分析测试中心、生态环境部对外合作与交流中心、青岛盛瀚色谱技术有限公司、湖南三德盈泰环保科技有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司、瑞士万通中国有限公司、广州谱临晟科技有限公司。

本文件主要起草人：。

土壤和沉积物 可提取有机氟的测定 燃烧离子色谱法

- 适用范围

本文件规定了测定土壤和沉积物中可提取有机氟的燃烧离子色谱法。

本文件适用于土壤和沉积物中可提取有机氟的测定。

取样量为1.0 g，试样定容体积为0.2 ml，进样体积为0.2 ml时，可吸附有机氟的方法检出限为0.3 mg/kg（以氟离子计），测定下限为1.2 mg/kg（以氟离子计）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 17378.3 | 海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输 |
| --- | --- |
| GB 17378.5 | 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 |
| HJ 84 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 |
| HJ 494 | 水质 采样技术导则 |
| HJ 613 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 |
| HJ/T 166 | 土壤环境监测技术规范 |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 可提取有机氟（extractable organic fluorine, EOF）

土壤和沉积物中可经有机溶剂提取、弱阴离子交换固相萃取柱净化的全氟和多氟烷基化合物以及其他有机氟化合物。

- 方法原理

- 样品中的可提取有机氟经氨水甲醇溶液提取，经弱阴离子交换固相萃取柱净化，使用氨水溶液去除柱中氟离子干扰，固相萃取洗脱液中可提取有机氟在≥1000 ℃燃烧，生成的氟离子用水吸收后，使用离子色谱测定，根据保留时间定性，外标法定量。

- 干扰和消除

- 5.1 含氟聚合物（如聚四氟乙烯）的使用可能对测定产生干扰，样品采集和前处理过程中应避免使用含氟聚合物材质的器皿；燃烧炉和离子色谱管路或配件中也可能含有目标物，应在仪器测定结果中扣除仪器空白值，详见12.1。

- 5.2 高浓度样品测定可能引起残留，应在高浓度样品测定后运行仪器空白样品以消除干扰。

- 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂和不含目标物的纯水。

6.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

6.2 乙酸（CH3COOH）：色谱纯。

6.3 氨水（NH3·H2O）：w≈25%。

6.4 乙酸铵（CH3COONH4）：优级纯。

6.5碳酸钠（Na2CO3）：优级纯。

6.6碳酸氢钠（NaHCO3）：优级纯。

6.7 氢氧化钠（NaOH）：优级纯。

6.8氨水-甲醇混合溶液I。

用氨水（6.3）和甲醇（6.1）按1.2:98.8的体积比混合，临用现配。

6.9 氨水-甲醇混合溶液II。

用氨水（6.3）和甲醇（6.1）按0.4:99.6的体积比混合，临用现配。

6.10 氨水溶液：c(NH4OH)＝0.01%。

取0.4 ml氨水（6.3）至1000 ml容量瓶，用水定容混匀，临用现配。

6.11 乙酸铵缓冲液：pH≈4。

取387 mg乙酸铵（6.4）和1.143 ml乙酸（6.2）至1000 ml容量瓶，用水定容混匀，临用现配。

6.12 离子色谱淋洗液。

根据仪器型号及色谱柱说明书使用条件并参考HJ 84进行配制。以下给出的淋洗液条件供参考。

6.12.1 碳酸盐淋洗液I：c（Na2CO3）＝6.0 mmol/L，c（NaHCO3）＝5.0 mmol/L。

准确称取1.2720 g碳酸钠（6.5）和0.8400 g碳酸氢钠（6.6），分别溶于适量水中，全量转入2000 ml容量瓶，用水稀释定容，混匀。

6.12.2 碳酸盐淋洗液II：c（Na2CO3）＝3.2 mmol/L，c（NaHCO3）＝1.0 mmol/L。

准确称取0.6784 g碳酸钠（6.5）和0.1680 g碳酸氢钠（6.6），分别溶于适量水中，全量转入2000 ml容量瓶，用水稀释定容，混匀。

6.12.3 氢氧根淋洗液（由仪器自动在线生成或手工配制）。

6.12.3.1 氢氧化钾淋洗液：由淋洗液自动电解发生器在线生成。

6.12.3.2 氢氧化钠淋洗液：c（NaOH）＝100 mmol/L。

称取100.0 g氢氧化钠（6.7），加入100 ml水，搅拌至完全溶解，于聚乙烯烧杯（7.11）中静置24 h，制得氢氧化钠贮备液，于4 ℃以下冷藏、避光和密封可保存3个月。移取5.20 ml上述氢氧化钠贮备液于1000 ml容量瓶中，用水稀释定容，混匀后立即转移至淋洗液瓶中。可加氮气保护，以减缓碱性淋洗液吸收空气中的CO2而失效。

6.13 全氟己基磺酸（perfluorohexane sulfonate, PFHxS）标准贮备液：ρ＝50.0 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

6.14 PFHxS标准使用液：ρ＝10.0 μg/ml。

移取适量PFHxS标准贮备液（6.13），用甲醇（6.1）稀释，密封、避光、4 ℃以下冷藏，可保存60 d。

6.15 氟化钠标准贮备液：ρ＝1000 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存。

6.16 氟化钠标准使用液：ρ＝1 μg/ml。

量取适量氟化钠标准贮备液（6.15），用水稀释，混匀。

6.17 弱阴离子交换固相萃取柱I：填料为键合哌嗪的N-乙烯基吡咯烷酮-二乙烯基苯共聚物，      150 mg/6 ml，或其他等效固相萃取柱。

6.18 弱阴离子交换固相萃取柱II：填料为键合哌嗪的N-乙烯基吡咯烷酮-二乙烯基苯共聚物，      500 mg/6 ml，或其他等效固相萃取柱。

6.19 滤膜：玻璃纤维或石英材质，0.45 µm。

6.20 针头式过滤器：聚丙烯或尼龙材质，0.22 µm、0.45 µm。

6.21 燃烧舟：石英或陶瓷材质，可容纳至少200 µl样品。新燃烧舟使用前应使用甲醇浸泡1h后用棉棒擦拭，再用纯水冲洗后450 ℃下灼烧1h，不使用时储存于洁净干燥器中。

6.22 石英砂：粒径150 μm～250 µm（100目～60目）。

马弗炉中450 ℃灼烧4 h，稍冷却后置于洁净干燥器中备用。

6.23 砂纸：25 µm～75 µm（500目～200目）。

6.24 铜丝：纯度≥99.5%。

使用前用砂纸（6.23）打磨，去除表层氧化物。再依次使用水、甲醇（6.1）清洗，使用氮气（6.25）干燥，使铜丝具有光亮的表面，每次临用前处理。

6.25 氮气：纯度≥99.99%。

6.26 氧气：纯度≥99.999%。

- 6.27 氩气：纯度≥99.999%。

- 仪器和设备

7.1 采样容器：不含氟聚合物材质容器。

7.2 燃烧离子色谱仪：燃烧管材质为石英或石英混合陶瓷，燃烧炉入口温度至少可达900 ℃，出口温度可达1100 ℃；燃烧单元可保持稳定氧气流速（如300~400 ml/min），如同时使用氩气，可保持稳定氩气流速（~200 ml/min），具备燃烧时通入水分功能；气体吸收单元吸收管可容纳至少5 ml吸收液，具备精确测定吸收液体积功能，具备自动清洗吸收管和样品流经管线功能；离子色谱仪流动相流速范围为0.1~3.0 ml/min，流速精度≤2%，使用电导率检测器，温度控制精度≤0.01 ℃，线性范围至少为1~1000 µS/cm。

7.3 阴离子色谱柱：阴离子分离柱（聚二乙烯基苯/乙基乙烯苯/聚乙烯醇基质，具有烷基季铵或烷醇季铵功能团、亲水性、高容量色谱柱）和阴离子保护柱。

7.4 冷冻干燥仪。

7.5 提取装置：水平振荡仪或其他性能相当的设备。

7.6 离心机：最小离心力2000×g。

7.7 涡旋振荡混匀器。

7.8 固相萃取装置：富集管路和固相萃取柱适配器均为聚丙烯材质。

7.9 浓缩装置：氮吹浓缩仪或其他性能相当的设备。

7.10 样品筛：不锈钢材质，孔径为250 μm（60目）。

7.11 烧杯：聚丙烯材质。

7.12 量筒：聚丙烯材质。

7.13 离心管：聚丙烯材质。

7.14 容量瓶：聚丙烯材质。

- 样品

- 8.1 样品采集和保存

土壤和沉积物样品采集和保存按照HJ/T 166、HJ 494和 GB 17378.3的相关要求执行。采样量不少于250 g。样品采集后，置于采样容器（7.1）中，密封、避光，4 ℃以下冷藏保存，14 d内完成提取。

- 8.2 样品的制备

除去样品中的异物（枝棒、叶片、石子等），自然阴干或冷冻干燥后，研磨、均质、过样品筛（7.10）。

- 8.3水分的测定

土壤样品干物质含量的测定按照HJ 613执行，沉积物样品含水率的测定按照GB 17378.5执行。

- 8.4 试样的制备

- 8.4.1提取

准确称取1.0 g样品（7.2）转入50 ml离心管（7.13）中，加入15 ml氨水-甲醇混合溶液I（6.8），用涡旋振荡混匀器（7.7）混合1 min，用提取装置（7.5）以100 r/min常温振荡1 h，用离心机（7.6）离心10 min，转移上清液于另一离心管（7.13）中；在保留样品的离心管中加入10 ml氨水-甲醇混合溶液I（6.8），重复提取1次，用离心机（7.6）离心10 min，上清液与第一次提取液合并；在保留样品的离心管中加入5 ml氨水-甲醇混合溶液I（6.8），手动振荡使样品分散，用离心机（7.6）离心10 min，合并3次提取液。使用浓缩装置（7.9）浓缩提取液体积至约5 ml，经0.45 μm针头式过滤器（6.20）过滤后加入45 ml水，混匀，使用乙酸（6.2）或氨水（6.3）调节pH值至6～7，待净化。

- 8.4.2净化

依次用6 ml氨水-甲醇混合溶液II（6.9）、6 ml甲醇（6.1）和6 ml水活化弱阴离子交换固相萃取柱I（6.17），在活化过程中应确保固相萃取柱填料不暴露于空气中。将8.4.1步骤所得经稀释提取液以3 ml/min～5 ml/min的流速通过固相萃取柱。上样结束后，使用30 ml 0.01%氨水溶液（6.10）以3 ml/min～5 ml/min的流速通过固相萃取柱。清洗后依次用4 ml水和4 ml乙酸铵缓冲液（6.11）（对于弱阴离子交换固相萃取柱II，水和乙酸铵缓冲液体积为50 ml和10 ml）淋洗固相萃取柱，弃去淋洗液。用氮气（6.25）吹扫或固相萃取装置（7.8）的真空泵抽气干燥固相萃取柱10 min，去除柱中残留水分。将离心管中残余样品倒出并甩干，用6 ml甲醇（6.1）清洗离心管后以1 ml/min～3 ml/min的流速洗脱固相萃取柱，收集洗脱液；再用6 ml氨水-甲醇混合溶液II（6.9）以1 ml/min～3 ml/min的流速洗脱固相萃取柱，两次洗脱液合并于15 ml离心管（7.13）中。

注1：污染场地内或周边样品可使用弱阴离子交换固相萃取柱II（6.18）以防止填料穿透。

注2：样品提取和净化过程应连续完成。

- 8.4.3 浓缩

用浓缩装置（7.9）将洗脱液（8.4.2）浓缩至低于0.2 ml，用甲醇（6.1）定容至0.2 ml，密封、避光，4 ℃以下冷藏保存，14 d内完成分析。

- 8.5 空白试样的制备

用石英砂（6.22）代替样品，按照与试样的制备（8.4）相同的步骤制备实验室空白试样。

- 分析步骤

- 9.1 仪器参考条件

9.1.1 燃烧炉

参考条件1：燃烧管材质：石英；燃烧管温度：1000 ℃；氧气流速：450 ml/min；氩气流速：200 ml/min；水分流速：0.25 μl/s；吸收液：水；吸收液体积：~10 ml；燃烧炉升温程序：位置1：210 mm，时间1: 60 s；位置2：250 mm，时间2: 60 s；位置3：280 mm，时间3: 60 s；位置4：310 mm，时间4: 400 s；时间5: 140 s；自动速度：5 mm/s。

参考条件2：燃烧管材质：石英；燃烧炉入口温度：1050 ℃；燃烧炉出口温度：1050 ℃；氧气流速：300 ml/min；氩气流速：100 ml/min；水分流速：0.3 ml/min；吸收液：水；吸收液体积：6~8 ml；燃烧炉升温程序：带火焰传感器的自动燃烧程序。

9.1.2 离子色谱

参考条件1：淋洗液：15 mM KOH（仪器自动在线生成）；淋洗液流速：0.7 ml/min；等度洗脱；进样体积：50 μl；柱温：35 ℃；检测器池温度：35 ℃。

参考条件2：淋洗液：碳酸盐淋洗液II（6.12.2）；淋洗液流速：0.7 ml/min；等度洗脱；进样体积：200 μl；柱温：35 ℃；检测器池温度：40 ℃。

- 9.2 校准

- 9.2.1 标准系列的配制与测定

移取适量氟化钠标准使用液（6.16）于5 ml容量瓶（7.14）中，用水定容，配制成浓度分别为1.00 ng/ml、10.0 ng/ml、20.0 ng/ml、50.0 ng/ml、100 ng/ml、200 ng/ml、500 ng/ml、1000 ng/ml的标准系列（此为参考浓度）。按照仪器参考条件（9.1），由低浓度到高浓度依次进样。记录氟离子的保留时间和峰面积。

图1 氟离子（#1）色谱图

- 9.2.2 校准曲线的建立

以标准系列浓度为横坐标，以氟离子峰面积为纵坐标，建立校准曲线的线性回归方程。

- 9.3 试样测定

按照与标准系列的配制与测定（9.2.1）相同的仪器条件测定试样（8.4）。若测定结果超过标准系列最高浓度点，可用甲醇（6.1）稀释后重新测定。

- 9.4 空白试验

按照与试样测定（9.3）相同的仪器条件测定实验室空白试样（8.5）。

- 结果计算与表示

- 10.1 定性分析

根据氟离子保留时间定性，样品与标准溶液中氟离子保留时间相对偏差不超过1.5%。

- 10.2 结果计算

土壤样品中可提取有机氟的质量浓度（以氟离子计）按照公式（1）计算。

（1）

式中：w——样品中EOF的质量浓度（以氟离子计），mg/kg；

ρa——样品吸收液中EOF的质量浓度（以氟离子计），ng/ml；

Va——样品吸收液的体积，ml；

ms——样品的取样量，g；

wdm——样品干物质的质量分数（含量），%。

沉积物样品中可提取有机氟的质量浓度（以氟离子计）按照公式（2）计算。

（2）

式中：w——样品中EOF的质量浓度（以氟离子计），mg/kg；

ρa——样品吸收液中EOF的质量浓度（以氟离子计），ng/ml；

Va——样品吸收液的体积，ml；

ms——样品的取样量，g；

wH2O——沉积物样品的含水率，%。

- 10.3 结果计算与表示

测定结果小数点后位数与方法检出限保持一致，最多保留3位有效数字。

- 准确度

- 11.1  精密度

六家实验室分别对可提取有机氟浓度为0.3 mg/kg、2.0 mg/kg、5.0 mg/kg的统一样品进行测定，实验室内相对标准偏差分别为4.5%~9.5%、2.3%~6.7%、1.6%~9.0%，实验室间相对标准偏差分别为8.1%、8.9%、5.7%，重复性限分别为0.06 mg/kg、0.20 mg/kg、1.33 mg/kg，再现性限分别为0.09 mg/kg、0.44 mg/kg、1.75 mg/kg。

- 11.2  正确度

六家实验室分别对可提取有机氟浓度为0.3 mg/kg、2.0 mg/kg、5.0 mg/kg的统一样品进行测定，加标回收率范围分别为61.2%～98.2%、64.7%～90.0%、79.0%～127.8%，加标回收率最终值分别为76.1±19.2%、76.6±17.8%、94.8±13.2%。

方法准确度结果参见附录A。

- 质量保证和质量控制

- 12.1  空白试验

每20个或每批次样品（少于20个）至少分析1个全程序空白和1个实验室空白。燃烧炉升温后应连续运行仪器空白，直至连续三个仪器空白测定值相对标准偏差≤10%后再测定样品，样品测定值应扣除上述三个仪器空白测定值均值。

- 12.2  校准

校准曲线回归系数应≥0.995，否则应查找原因，重新测定标准系列。选择标准系列中间点的标准溶液连续校准，每分析20个或每批次样品（少于20个）连续校准1次，测定结果相对误差应在±10%以内。

- 12.3  平行样

每20个或每批次样品（少于20个）至少分析1个平行样，平行样测定结果的相对偏差应在±30%以内。

- 12.4  基体加标

每20个或每批次样品（少于20个）至少分析1个基体加标样品，使用PFHxS标准使用液（6.14）加标，加标回收率应在60%～130%之间。

- 废物处置

实验中产生的废物应集中收集，分类保存，并做好相应的标识，依法处置。

- 注意事项

玻璃容器可能吸附目标化合物，采样和分析过程中应避免使用玻璃材质器皿。

- 附  录  A
（资料性）
方法准确度

方法精密度结果见表A.1，方法正确度结果见表A.2。

表A.1  方法精密度

| 化合物 | 样品类型 | 加标浓度 （mg/kg） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限（mg/kg） | 再现性限 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可提取有机氟 （以氟离子计） | 沉积物 | 0.3 | 4.5~9.5 | 8.1 | 0.06 | 0.09 |
|  | 背景土壤 | 2.0 | 2.3~6.7 | 8.9 | 0.20 | 0.44 |
|  | 工业土壤 | 5.0 | 1.6~9.0 | 5.7 | 1.33 | 1.75 |

表A.2  方法正确度

| 化合物 | 样品类型 | 加标浓度 （mg/kg） | 加标回收率范围 （%） | 加标回收率最终值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可提取有机氟 （以氟离子计） | 沉积物 | 0.3 | 61.2～98.2 | 76.1±19.2 |
|  | 背景土壤 | 2.0 | 64.7～90.0 | 76.6±17.8 |
|  | 工业土壤 | 5.0 | 79.0～127.8 | 94.8±13.2 |